## 8005553.05 DAQ Tolerances
8005553.05
Circuit A |  |  | HBM MX840B Universal Amplifier Tolerances |  |  |  | Keysight DAQ970A Tolerances
Parameter | Nominal |  | Range | % Rdg | % Rng | Units | Range | % Rdg | % Rng | Units
E | 5 | Vdc | 60 | 0.051% | 0.051% | Vdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | Vdc
I | 1.8519 | mA | 10 | 0.05% | 0.05% | Vdc | 10 | 0.003% | 0.0004% | Vdc
R | 2700 | Ω | 300 | 0.051% | 0.052% | mVdc | 1 | 0.0035% | 0.0006% | Vdc
R Series | 0 | Ω | 30 | 0.052% | 0.052% | mAdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | mVdc
[7 empty] | ISense Resistor |  | 50 | Ω
R Total | 2700 | Ω |  |  |  |  | Adjust Power Supply + |  | 0.025 | Vdc
P | 9.2593 | mW
Circuit A Outputs |  |  |  |  | HBM DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
7 | SW 9 | 1700 | 3.1481 | 1.8519 | 3.1416 | 3.1547 | 1.8353 | 1.8684 | -11.76 | 18.5885 | -18.9241 | 11.5515 | 15.6156 | 0.9186%
6 | SW 8 | 1600 | 2.963 | 1.8519 | 2.9565 | 2.9694 | 1.8353 | 1.8684 | -10.908 | 17.6525 | -17.9711 | 10.7146 | 14.734 | 0.9209%
5 | SW 7 | 1500 | 2.7778 | 1.8519 | 2.7714 | 2.7842 | 1.8353 | 1.8684 | -10.0559 | 16.7165 | -17.0182 | 9.8777 | 13.8542 | 0.9236%
4 | SW 6 | 1400 | 2.5926 | 1.8519 | 2.5863 | 2.5989 | 1.8353 | 1.8684 | -9.2039 | 15.7805 | -16.0653 | 9.0407 | 12.9766 | 0.9269%
3 | SW 5 | 1300 | 2.4074 | 1.8519 | 2.4012 | 2.4136 | 1.8353 | 1.8684 | -8.3519 | 14.8444 | -15.1124 | 8.2038 | 12.1016 | 0.9309%
2 | SW 4 | 1200 | 2.2222 | 1.8519 | 2.2161 | 2.2283 | 1.8353 | 1.8684 | -7.4999 | 13.9084 | -14.1594 | 7.3669 | 11.23 | 0.9358%
1 | SW 3 | 1100 | 2.037 | 1.8519 | 2.031 | 2.0431 | 1.8353 | 1.8684 | -6.6479 | 12.9724 | -13.2065 | 6.53 | 10.3625 | 0.942%
0 | SW 2 | 1000 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8459 | 1.8578 | 1.8353 | 1.8684 | -5.7958 | 12.0363 | -12.2536 | 5.6931 | 9.5004 | 0.95%
Circuit B - Low Level |  |  | HBM MX840B Universal Amplifier Tolerances
Parameter | Nominal |  | Range | % Rdg | % Rng | Units
E | 5 | Vdc | 60 | 0.051% | 0.051% | Vdc
I | 1.9231 | mA | 10 | 0.05% | 0.05% | Vdc
R | 100 | Ω | 300 | 0.051% | 0.052% | mVdc
R Series | 2500 | Ω | 30 | 0.052% | 0.052% | mAdc
R Total | 2600 | Ω | [10 empty] | ```
P | 0.36982 | mW
Circuit B Outputs |  |  |  |  | HBM DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V LL Exc-LL Sig | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
1 | SW 1 | 100 | 0.19231 | 1.9231 | 0.18721 | 0.1974 | 1.9065 | 1.9397 | 1.8024 | 3.4831 | -3.5438 | -1.7715 | 2.7874 | 2.787%
0 | None | 10000000 | 5 | 0.0005 | 4.9925 | 5.0074 | -0.0151 | 0.0161 | 10330620.0273 | 9689914.8475 | 10331613.384 | 9688983.1884 | 10015422.9846 | 100.2%
Circuit A Outputs |  |  |  |  | Keysight DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
7 | SW 9 | 1700 | 3.0909 | 1.8182 | 3.0908 | 3.091 | 1.8181 | 1.8183 | -0.0062203 | 0.15221 | -0.15223 | 0.0062197 | 0.10773 | 0.006337%
6 | SW 8 | 1600 | 2.9091 | 1.8182 | 2.909 | 2.9092 | 1.8181 | 1.8183 | -0.0045602 | 0.14455 | -0.14457 | 0.0045598 | 0.10227 | 0.006392%
5 | SW 7 | 1500 | 2.7273 | 1.8182 | 2.7272 | 2.7274 | 1.8181 | 1.8183 | -0.0029001 | 0.13689 | -0.13691 | 0.0028999 | 0.096825 | 0.006455%
4 | SW 6 | 1400 | 2.5455 | 1.8182 | 2.5453 | 2.5456 | 1.8181 | 1.8183 | -0.0012401 | 0.12923 | -0.12925 | 0.0012399 | 0.091391 | 0.006528%
3 | SW 5 | 1300 | 2.3636 | 1.8182 | 2.3635 | 2.3637 | 1.8181 | 1.8183 | 0.00042002 | 0.12157 | -0.12159 | -0.00041998 | 0.085971 | 0.006613%
2 | SW 4 | 1200 | 2.1818 | 1.8182 | 2.1817 | 2.1819 | 1.8181 | 1.8183 | 0.0020801 | 0.11391 | -0.11393 | -0.0020799 | 0.080567 | 0.006714%
1 | SW 3 | 1100 | 2 | 1.8182 | 1.9999 | 2.0001 | 1.8181 | 1.8183 | 0.0037402 | 0.10626 | -0.10626 | -0.0037398 | 0.075184 | 0.006835%
0 | SW 2 | 1000 | 1.8182 | 1.8182 | 1.8181 | 1.8183 | 1.8181 | 1.8183 | 0.0054003 | 0.098595 | -0.098605 | -0.0053997 | 0.069825 | 0.006983%
Circuit B - Low Level |  |  | HBM MX840B Universal Amplifier Tolerances |  |  |  | Keysight DAQ970A Tolerances
Parameter | Nominal |  | Range | % Rdg | % Rng | Units | Range | % Rdg | % Rng | Units
E | 5 | Vdc | 60 | 0.051% | 0.051% | Vdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | Vdc
I | 1.9231 | mA | 10 | 0.05% | 0.05% | Vdc | 10 | 0.003% | 0.0004% | Vdc
R | 100 | Ω | 300 | 0.051% | 0.052% | mVdc | 1 | 0.0035% | 0.0006% | Vdc
R Series | 2500 | Ω | 30 | 0.052% | 0.052% | mAdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | mVdc
[7 empty] | ISense Resistor |  | 50 | Ω
R Total | 2600 | Ω |  |  |  |  | Adjust Power Supply + |  | 0.025 | Vdc |  |  | ```
P | 0.36982 | mW
Circuit B Outputs |  |  |  |  | Keysight DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V LL Exc-LL Sig | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
1 | SW 1 | 100 | 0.19231 | 1.9231 | 0.19226 | 0.19235 | 1.923 | 1.9232 | 0.019177 | 0.028423 | -0.028425 | -0.019175 | 0.024245 | 0.02425%
0 | None | 10000000 | 5 | 0.0005 | 4.9998 | 5.0001 | 0.00048798 | 0.00051201 | -245934.7291 | 235129.8234 | -246713.4514 | 234387.6635 | 240611.2158 | 2.406%
AEPS 1015 Rev New
2.5 kΩ
NOTE: 2.5 kΩ Added to Low Level Circuit to limit current
NOTE: 2.5 kΩ Added to Low Level Circuit to limit current
2.5 kΩ
`

## 8005465.05 DAQ Tolerances .25mA
8005465.05
Circuits A & B |  |  | HBM MX840B Universal Amplifier Tolerances |  |  |  | Keysight DAQ970A Tolerances
Parameter | Nominal |  | Range | % Rdg | % Rng | Units | Range | % Rdg | % Rng | Units
E | 25.075 | Vdc | 60 | 0.051% | 0.051% | Vdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | Vdc
I | 0.24925 | mA | 10 | 0.05% | 0.05% | Vdc | 10 | 0.003% | 0.0004% | Vdc
R | 600 | Ω | 300 | 0.051% | 0.052% | mVdc | 1 | 0.0035% | 0.0006% | Vdc
R Series | 100000 | Ω | 30 | 0.052% | 0.052% | mAdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | mVdc
[7 empty] | ISense Resistor |  | 100 | Ω
R Total | 100600 | Ω |  |  |  |  | Adjust Power Supply + |  | 0.025 | Vdc
P | 0.037277 | mW
Circuits A & B |  |  |  |  | HBM DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min (300mV) | V Max (300 mV) | I Min (30 mA) | I Max (30 mA) | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
10 | SW 11 | 550 | 0.13716 | 0.24938 | 0.13693 | 0.13738 | 0.23365 | 0.26511 | -36.06 | 33.4855 | -37.9941 | 31.7809 | 34.9112 | 6.347%
9 | SW 10 | 500 | 0.12475 | 0.2495 | 0.12453 | 0.12497 | 0.23377 | 0.26523 | -32.7038 | 30.4808 | -34.5827 | 28.8247 | 31.7232 | 6.345%
8 | SW 9 | 450 | 0.11233 | 0.24963 | 0.11212 | 0.11255 | 0.2339 | 0.26536 | -29.3511 | 27.4789 | -31.1749 | 25.8713 | 28.5384 | 6.342%
7 | SW 8 | 400 | 0.0999 | 0.24975 | 0.099693 | 0.10011 | 0.23402 | 0.26548 | -26.0019 | 24.4797 | -27.7706 | 22.9207 | 25.357 | 6.339%
6 | SW 7 | 350 | 0.087456 | 0.24988 | 0.087256 | 0.087657 | 0.23415 | 0.26561 | -22.6563 | 21.4833 | -24.3698 | 19.9728 | 22.179 | 6.337%
5 | SW 6 | 300 | 0.075 | 0.25 | 0.074806 | 0.075194 | 0.23427 | 0.26573 | -19.3143 | 18.4896 | -20.9726 | 17.0276 | 19.0046 | 6.335%
4 | SW 5 | 250 | 0.062531 | 0.25012 | 0.062343 | 0.062719 | 0.23439 | 0.26585 | -15.9757 | 15.4987 | -17.5789 | 14.0852 | 15.8339 | 6.334%
3 | SW 4 | 200 | 0.05005 | 0.25025 | 0.049868 | 0.050231 | 0.23452 | 0.26598 | -12.6407 | 12.5105 | -14.1888 | 11.1456 | 12.6674 | 6.334%
2 | SW 3 | 150 | 0.037556 | 0.25037 | 0.037381 | 0.037731 | 0.23464 | 0.2661 | -9.3093 | 9.5251 | -10.8022 | 8.2087 | 9.5061 | 6.337%
1 | SW 2 | 100 | 0.02505 | 0.2505 | 0.024881 | 0.025219 | 0.23477 | 0.26623 | -5.9814 | 6.5425 | -7.4192 | 5.2746 | 6.3531 | 6.353%
0 | SW 1 | 50 | 0.012531 | 0.25062 | 0.012369 | 0.012694 | 0.23489 | 0.26636 | -2.657 | 3.5626 | -4.0397 | 2.3432 | 3.2234 | 6.447%
Circuits A & B |  |  |  |  | HBM DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min (10 Vdc) | V Max (10 Vdc) | I Min (30 mA) | I Max (30 mA) | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
10 | SW 11 | 550 | 0.13716 | 0.24938 | 0.13209 | 0.14223 | 0.23365 | 0.26511 | -15.3339 | 51.7521 | -58.7202 | 13.5143 | 40.4478 | 7.354%
9 | SW 10 | 500 | 0.12475 | 0.2495 | 0.11969 | 0.12981 | 0.23377 | 0.26523 | -11.9881 | 48.7393 | -55.2983 | 10.5662 | 37.712 | 7.542%
8 | SW 9 | 450 | 0.11233 | 0.24963 | 0.10728 | 0.11739 | 0.2339 | 0.26536 | -8.6459 | 45.7293 | -51.88 | 7.6209 | 35.0555 | 7.79%
7 | SW 8 | 400 | 0.0999 | 0.24975 | 0.09485 | 0.10495 | 0.23402 | 0.26548 | -5.3072 | 42.7221 | -48.4653 | 4.6783 | 32.4966 | 8.124%
6 | SW 7 | 350 | 0.087456 | 0.24988 | 0.082413 | 0.0925 | 0.23415 | 0.26561 | -1.9721 | 39.7176 | -45.0541 | 1.7385 | 30.0594 | 8.588%
5 | SW 6 | 300 | 0.075 | 0.25 | 0.069962 | 0.080037 | 0.23427 | 0.26573 | 1.3595 | 36.7158 | -41.6464 | -1.1986 | 27.7748 | 9.258%
4 | SW 5 | 250 | 0.062531 | 0.25012 | 0.0575 | 0.067562 | 0.23439 | 0.26585 | 4.6876 | 33.7168 | -38.2423 | -4.1329 | 25.6824 | 10.27%
3 | SW 4 | 200 | 0.05005 | 0.25025 | 0.045025 | 0.055075 | 0.23452 | 0.26598 | 8.0121 | 30.7206 | -34.8417 | -7.0644 | 23.8317 | 11.92%
2 | SW 3 | 150 | 0.037556 | 0.25037 | 0.032537 | 0.042575 | 0.23464 | 0.2661 | 11.3331 | 27.7271 | -31.4447 | -9.9932 | 22.2815 | 14.85%
1 | SW 2 | 100 | 0.02505 | 0.2505 | 0.020037 | 0.030062 | 0.23477 | 0.26623 | 14.6506 | 24.7363 | -28.0512 | -12.9193 | 21.0968 | 21.1%
0 | SW 1 | 50 | 0.012531 | 0.25062 | 0.007525 | 0.017537 | 0.23489 | 0.26636 | 17.9645 | 21.7483 | -24.6612 | -15.8426 | 20.3401 | 40.68%
Circuits A & B |  |  |  |  | Keysight DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
10 | SW 11 | 550 | 0.13716 | 0.24938 | 0.13715 | 0.13716 | 0.24936 | 0.2494 | -0.01596 | 0.054503 | -0.05451 | 0.015958 | 0.04016 | 0.007302%
9 | SW 10 | 500 | 0.12475 | 0.2495 | 0.12475 | 0.12476 | 0.24949 | 0.24952 | -0.014501 | 0.049545 | -0.049551 | 0.014499 | 0.036505 | 0.007301%
8 | SW 9 | 450 | 0.11233 | 0.24963 | 0.11233 | 0.11234 | 0.24961 | 0.24964 | -0.013043 | 0.044587 | -0.044593 | 0.013041 | 0.032851 | 0.0073%
7 | SW 8 | 400 | 0.0999 | 0.24975 | 0.099897 | 0.099904 | 0.24974 | 0.24977 | -0.011586 | 0.039631 | -0.039636 | 0.011585 | 0.029198 | 0.007299%
6 | SW 7 | 350 | 0.087456 | 0.24988 | 0.087453 | 0.08746 | 0.24986 | 0.24989 | -0.010131 | 0.034676 | -0.03468 | 0.01013 | 0.025546 | 0.007299%
5 | SW 6 | 300 | 0.075 | 0.25 | 0.074997 | 0.075003 | 0.24998 | 0.25002 | -0.0086766 | 0.029722 | -0.029726 | 0.0086754 | 0.021895 | 0.007298%
4 | SW 5 | 250 | 0.062531 | 0.25012 | 0.062529 | 0.062533 | 0.25011 | 0.25014 | -0.0072235 | 0.024769 | -0.024773 | 0.0072226 | 0.018245 | 0.007298%
3 | SW 4 | 200 | 0.05005 | 0.25025 | 0.050048 | 0.050052 | 0.25023 | 0.25027 | -0.0057716 | 0.019818 | -0.01982 | 0.0057709 | 0.014596 | 0.007298%
2 | SW 3 | 150 | 0.037556 | 0.25037 | 0.037555 | 0.037557 | 0.25036 | 0.25039 | -0.0043209 | 0.014868 | -0.01487 | 0.0043204 | 0.010949 | 0.007299%
1 | SW 2 | 100 | 0.02505 | 0.2505 | 0.025049 | 0.025051 | 0.25048 | 0.25052 | -0.0028715 | 0.0099185 | -0.0099198 | 0.0028711 | 0.0073019 | 0.007302%
0 | SW 1 | 50 | 0.012531 | 0.25062 | 0.012531 | 0.012532 | 0.25061 | 0.25064 | -0.0014232 | 0.0049706 | -0.0049713 | 0.001423 | 0.0036562 | 0.007312%
100kΩ
100kΩ
100kΩ
100kΩ
AEPS 1015 Rev New

## 8005465.05 DAQ Tolerances 4mA
8005465.05
Circuits A & B |  |  | HBM MX840B Universal Amplifier Tolerances |  |  |  | Keysight DAQ970A Tolerances
Parameter | Nominal |  | Range | % Rdg | % Rng | Units | Range | % Rdg | % Rng | Units
E | 25.2 | Vdc | 60 | 0.051% | 0.051% | Vdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | Vdc
I | 3.8182 | mA | 10 | 0.05% | 0.05% | Vdc | 10 | 0.003% | 0.0004% | Vdc
R | 600 | Ω | 300 | 0.051% | 0.052% | mVdc | 1 | 0.0035% | 0.0006% | Vdc
R Series | 6000 | Ω | 30 | 0.052% | 0.052% | mAdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | mVdc
[7 empty] | ISense Resistor |  | 50 | Ω
R Total | 6600 | Ω |  |  |  |  | Adjust Power Supply + |  | 0.2 | Vdc
P | 8.7471 | mW
Circuits A & B |  |  |  |  | HBM DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
10 | SW 11 | 550 | 2.116 | 3.8473 | 2.115 | 2.1171 | 3.8297 | 3.8649 | -2.2501 | 2.7797 | -2.8053 | 2.2296 | 2.5313 | 0.4602%
9 | SW 10 | 500 | 1.9385 | 3.8769 | 1.9375 | 1.9394 | 3.8593 | 3.8945 | -2.0298 | 2.5118 | -2.5347 | 2.0115 | 2.2858 | 0.4572%
8 | SW 9 | 450 | 1.7581 | 3.907 | 1.7573 | 1.759 | 3.8893 | 3.9246 | -1.8127 | 2.2469 | -2.2673 | 1.7964 | 2.0434 | 0.4541%
7 | SW 8 | 400 | 1.575 | 3.9375 | 1.5742 | 1.5758 | 3.9199 | 3.9551 | -1.5987 | 1.9851 | -2.003 | 1.5844 | 1.8041 | 0.451%
6 | SW 7 | 350 | 1.389 | 3.9685 | 1.3883 | 1.3897 | 3.9508 | 3.9862 | -1.3878 | 1.7264 | -1.7418 | 1.3755 | 1.5678 | 0.4479%
5 | SW 6 | 300 | 1.2 | 4 | 1.1994 | 1.2006 | 3.9823 | 4.0177 | -1.18 | 1.4707 | -1.4838 | 1.1696 | 1.3346 | 0.4449%
4 | SW 5 | 250 | 1.008 | 4.032 | 1.0075 | 1.0085 | 4.0143 | 4.0497 | -0.9753 | 1.2182 | -1.2289 | 0.96678 | 1.1045 | 0.4418%
3 | SW 4 | 200 | 0.8129 | 4.0645 | 0.81249 | 0.81331 | 4.0468 | 4.0822 | -0.77376 | 0.96863 | -0.97711 | 0.76705 | 0.8775 | 0.4388%
2 | SW 3 | 150 | 0.61463 | 4.0976 | 0.61432 | 0.61495 | 4.0798 | 4.1153 | -0.57534 | 0.72217 | -0.72844 | 0.57038 | 0.65355 | 0.4357%
1 | SW 2 | 100 | 0.41311 | 4.1311 | 0.4129 | 0.41333 | 4.1134 | 4.1489 | -0.38004 | 0.47877 | -0.4829 | 0.37679 | 0.43267 | 0.4327%
0 | SW 1 | 50 | 0.20826 | 4.1653 | 0.20816 | 0.20837 | 4.1475 | 4.1831 | -0.18786 | 0.23845 | -0.24049 | 0.18627 | 0.21487 | 0.4297%
Circuits A & B |  |  |  |  | Keysight DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
10 | SW 11 | 550 | 2.1167 | 3.8485 | 2.1166 | 2.1167 | 3.8482 | 3.8487 | -0.019891 | 0.052906 | -0.052914 | 0.019888 | 0.039969 | 0.007267%
9 | SW 10 | 500 | 1.9389 | 3.8779 | 1.9389 | 1.939 | 3.8776 | 3.8781 | -0.015472 | 0.050471 | -0.050477 | 0.01547 | 0.037329 | 0.007466%
8 | SW 9 | 450 | 1.7585 | 3.9077 | 1.7584 | 1.7585 | 3.9074 | 3.9079 | -0.013818 | 0.045317 | -0.045323 | 0.013816 | 0.033503 | 0.007445%
7 | SW 8 | 400 | 1.5752 | 3.938 | 1.5751 | 1.5752 | 3.9377 | 3.9382 | -0.012188 | 0.040188 | -0.040193 | 0.012187 | 0.029697 | 0.007424%
6 | SW 7 | 350 | 1.3891 | 3.9688 | 1.389 | 1.3891 | 3.9685 | 3.969 | -0.010582 | 0.035082 | -0.035086 | 0.01058 | 0.025912 | 0.007403%
5 | SW 6 | 300 | 1.2 | 4 | 1.2 | 1.2 | 3.9997 | 4.0003 | -0.0089991 | 0.03 | -0.030003 | 0.0089979 | 0.022148 | 0.007383%
4 | SW 5 | 250 | 1.0079 | 4.0317 | 1.0079 | 1.008 | 4.0315 | 4.032 | -0.0074399 | 0.024941 | -0.024944 | 0.007439 | 0.018405 | 0.007362%
3 | SW 4 | 200 | 0.8128 | 4.064 | 0.81277 | 0.81283 | 4.0637 | 4.0643 | -0.0059044 | 0.019906 | -0.019908 | 0.0059037 | 0.014682 | 0.007341%
2 | SW 3 | 150 | 0.61452 | 4.0968 | 0.61449 | 0.61454 | 4.0965 | 4.097 | -0.0043925 | 0.014894 | -0.014896 | 0.004392 | 0.010981 | 0.007321%
1 | SW 2 | 100 | 0.41301 | 4.1301 | 0.41299 | 0.41302 | 4.1298 | 4.1303 | -0.0029042 | 0.0099063 | -0.0099076 | 0.0029039 | 0.0073001 | 0.0073%
0 | SW 1 | 50 | 0.2082 | 4.1639 | 0.20819 | 0.2082 | 4.1637 | 4.1642 | -0.0014396 | 0.0049421 | -0.0049427 | 0.0014394 | 0.00364 | 0.00728%
6 kΩ
6 kΩ
6 kΩ
6 kΩ
AEPS 1015 Rev New
4 mA
4 mA
4 mA
4 mA

## 8005571.05 DAQ Tolerances
8005571.05
Circuits A & B |  |  | HBM MX840B Universal Amplifier Tolerances |  |  |  | Keysight DAQ970A Tolerances
Parameter | Nominal |  | Range | % Rdg | % Rng | Units | Range | % Rdg | % Rng | Units
E | 28 | Vdc | 60 | 0.051% | 0.051% | Vdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | Vdc
I | 15 | mA | 10 | 0.05% | 0.05% | Vdc | 10 | 0.003% | 0.0004% | Vdc
R Shunt | 2400 | Ω | 300 | 0.051% | 0.052% | mVdc | 1 | 0.0035% | 0.0006% | Vdc
R Series | 4.7 | Ω | 30 | 0.052% | 0.052% | mAdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | mVdc
[7 empty] | ISense Resistor |  | 50 | Ω
R OLS | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | Ω
R Total | 100.3234 | 188.6129 | 270.3738 | 346.3044 | 417.0069 | 483.0033 | 544.7483 | 602.6399 | 657.0279 | 708.221 | 756.4927 | Ω
Vshunt = VSeries + VOLS | 1.5049 | 2.8292 | 4.0556 | 5.1946 | 6.2551 | 7.245 | 8.1712 | 9.0396 | 9.8554 | 10.6233 | 11.3474 | Vdc
IShunt | 0.62702 | 1.1788 | 1.6898 | 2.1644 | 2.6063 | 3.0188 | 3.4047 | 3.7665 | 4.1064 | 4.4264 | 4.7281 | mA
PShunt | 0.94357 | 3.3351 | 6.8533 | 11.2431 | 16.3026 | 21.8711 | 27.8204 | 34.0476 | 40.4705 | 47.0228 | 53.6514 | mW
I Series = I OLS | 14.373 | 13.8212 | 13.3102 | 12.8356 | 12.3937 | 11.9812 | 11.5953 | 11.2335 | 10.8936 | 10.5736 | 10.2719 | mA
V Series | 0.067553 | 0.064959 | 0.062558 | 0.060327 | 0.05825 | 0.056312 | 0.054498 | 0.052797 | 0.0512 | 0.049696 | 0.048278 | Vdc
P Series | 0.97094 | 0.89782 | 0.83265 | 0.77434 | 0.72194 | 0.67468 | 0.63192 | 0.5931 | 0.55775 | 0.52547 | 0.49591 | mW
V OLS | 1.4373 | 2.7642 | 3.993 | 5.1342 | 6.1969 | 7.1887 | 8.1167 | 8.9868 | 9.8042 | 10.5736 | 11.2991 | Vdc
P OLS | 20.6583 | 38.2049 | 53.1481 | 65.901 | 76.802 | 86.1299 | 94.1161 | 100.9532 | 106.803 | 111.8014 | 116.0636 | mW
Circuits A & B |  |  |  |  | HBM DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
11 | SW 12 | 1100 | 11.2991 | 10.2719 | 11.2885 | 11.3098 | 10.251 | 10.2929 | -1.2083 | 3.2727 | -3.286 | 1.2034 | 2.4706 | 0.2246%
10 | SW 11 | 1100 | 11.2991 | 10.2719 | 11.2885 | 11.3098 | 10.251 | 10.2929 | -1.2083 | 3.2727 | -3.286 | 1.2034 | 2.4706 | 0.2246%
9 | SW 10 | 1000 | 10.5736 | 10.5736 | 10.5633 | 10.5839 | 10.5525 | 10.5947 | -1.0245 | 2.9623 | -2.9742 | 1.0205 | 2.2199 | 0.222%
8 | SW 9 | 900 | 9.8042 | 10.8936 | 9.7943 | 9.8141 | 10.8723 | 10.9148 | -0.84951 | 2.6606 | -2.671 | 0.8462 | 1.9781 | 0.2198%
7 | SW 8 | 800 | 8.9868 | 11.2335 | 8.9773 | 8.9963 | 11.2121 | 11.2549 | -0.68317 | 2.3675 | -2.3766 | 0.68057 | 1.7452 | 0.2182%
6 | SW 7 | 700 | 8.1167 | 11.5953 | 8.1077 | 8.1258 | 11.5737 | 11.617 | -0.52553 | 2.0831 | -2.0909 | 0.52357 | 1.5216 | 0.2174%
5 | SW 6 | 600 | 7.1887 | 11.9812 | 7.1801 | 7.1973 | 11.9594 | 12.0031 | -0.37659 | 1.8072 | -1.8138 | 0.37522 | 1.3076 | 0.2179%
4 | SW 5 | 500 | 6.1969 | 12.3937 | 6.1888 | 6.205 | 12.3717 | 12.4158 | -0.23634 | 1.54 | -1.5455 | 0.2355 | 1.1036 | 0.2207%
3 | SW 4 | 400 | 5.1342 | 12.8356 | 5.1267 | 5.1418 | 12.8133 | 12.8579 | -0.10479 | 1.2815 | -1.2859 | 0.10443 | 0.91072 | 0.2277%
2 | SW 3 | 300 | 3.993 | 13.3102 | 3.9861 | 4 | 13.2876 | 13.3327 | 0.018072 | 1.0315 | -1.035 | -0.018011 | 0.73074 | 0.2436%
1 | SW 2 | 200 | 2.7642 | 13.8212 | 2.7579 | 2.7706 | 13.7984 | 13.844 | 0.13224 | 0.7902 | -0.79281 | -0.13181 | 0.56741 | 0.2837%
0 | SW 1 | 100 | 1.4373 | 14.373 | 1.4316 | 1.443 | 14.3499 | 14.3961 | 0.23772 | 0.55752 | -0.55931 | -0.23696 | 0.42904 | 0.429%
Circuits A & B |  |  |  |  | Keysight DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
11 | SW 12 | 1100 | 11.2991 | 10.2719 | 11.2987 | 11.2995 | 10.2714 | 10.2724 | -0.014457 | 0.088241 | -0.088249 | 0.014456 | 0.06323 | 0.005748%
10 | SW 11 | 1000 | 10.5736 | 10.5736 | 10.5733 | 10.574 | 10.5731 | 10.5741 | -0.012567 | 0.080128 | -0.080136 | 0.012565 | 0.057354 | 0.005735%
9 | SW 10 | 900 | 9.8042 | 10.8936 | 9.8039 | 9.8046 | 10.8931 | 10.8941 | -0.010743 | 0.072083 | -0.072089 | 0.010742 | 0.051535 | 0.005726%
8 | SW 9 | 800 | 8.9868 | 11.2335 | 8.9865 | 8.9871 | 11.233 | 11.234 | -0.0089855 | 0.064104 | -0.06411 | 0.0089847 | 0.045773 | 0.005722%
7 | SW 8 | 700 | 8.1167 | 11.5953 | 8.1164 | 8.117 | 11.5948 | 11.5958 | -0.007295 | 0.056191 | -0.056197 | 0.0072943 | 0.040069 | 0.005724%
6 | SW 7 | 600 | 7.1887 | 11.9812 | 7.1885 | 7.189 | 11.9807 | 11.9818 | -0.0056711 | 0.048346 | -0.04835 | 0.0056706 | 0.034422 | 0.005737%
5 | SW 6 | 500 | 6.1969 | 12.3937 | 6.1966 | 6.1971 | 12.3932 | 12.3943 | -0.0041139 | 0.040567 | -0.04057 | 0.0041135 | 0.028833 | 0.005767%
4 | SW 5 | 400 | 5.1342 | 12.8356 | 5.134 | 5.1344 | 12.835 | 12.8362 | -0.0026234 | 0.032854 | -0.032857 | 0.0026232 | 0.023307 | 0.005827%
3 | SW 4 | 300 | 3.993 | 13.3102 | 3.9929 | 3.9932 | 13.3096 | 13.3107 | -0.0011995 | 0.025209 | -0.025211 | 0.0011994 | 0.017846 | 0.005949%
2 | SW 3 | 200 | 2.7642 | 13.8212 | 2.7641 | 2.7644 | 13.8206 | 13.8218 | 0.00015765 | 0.01763 | -0.017631 | -0.00015764 | 0.012467 | 0.006234%
1 | SW 2 | 100 | 1.4373 | 14.373 | 1.4372 | 1.4374 | 14.3724 | 14.3736 | 0.0014482 | 0.010117 | -0.010118 | -0.001448 | 0.0072273 | 0.007227%
0 | SW 1 | 100 | 1.4373 | 14.373 | 1.4372 | 1.4374 | 14.3724 | 14.3736 | 0.0014482 | 0.010117 | -0.010118 | -0.001448 | 0.0072273 | 0.007227%
P&WC Excitation Circuit
AEPS 1015 Rev New
Remove
Remove
Remove
Remove

## PXD Tolerances
8005465.05
Circuits A & B |  |  | HBM MX840B Universal Amplifier Tolerances |  |  |  | Keysight DAQ970A Tolerances
Parameter | Nominal |  | Range | % Rdg | % Rng | Units | Range | % Rdg | % Rng | Units
E | 25.075 | Vdc | 60 | 0.051% | 0.051% | Vdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | Vdc
I | 0.24925 | mA | 10 | 0.05% | 0.05% | Vdc | 10 | 0.003% | 0.0004% | Vdc
R | 600 | Ω | 300 | 0.051% | 0.052% | mVdc | 1 | 0.0035% | 0.0006% | Vdc
R Series | 100000 | Ω | 30 | 0.052% | 0.052% | mAdc | 100 | 0.004% | 0.0006% | mVdc
R Total | 100600 | Ω |  |  |  |  | ISense Resistor |  | 100 | Ω
P | 0.037277 | mW
Circuits A & B |  |  |  |  | HBM DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
10 | SW 11 | 550 | 0.13716 | 0.24938 | 0.13693 | 0.13738 | 0.23365 | 0.26511 | -36.06 | 33.4855 | -37.9941 | 31.7809 | 34.9112 | 6.347%
9 | SW 10 | 500 | 0.12475 | 0.2495 | 0.12453 | 0.12497 | 0.23377 | 0.26523 | -32.7038 | 30.4808 | -34.5827 | 28.8247 | 31.7232 | 6.345%
8 | SW 9 | 450 | 0.11233 | 0.24963 | 0.11212 | 0.11255 | 0.2339 | 0.26536 | -29.3511 | 27.4789 | -31.1749 | 25.8713 | 28.5384 | 6.342%
7 | SW 8 | 400 | 0.0999 | 0.24975 | 0.099693 | 0.10011 | 0.23402 | 0.26548 | -26.0019 | 24.4797 | -27.7706 | 22.9207 | 25.357 | 6.339%
6 | SW 7 | 350 | 0.087456 | 0.24988 | 0.087256 | 0.087657 | 0.23415 | 0.26561 | -22.6563 | 21.4833 | -24.3698 | 19.9728 | 22.179 | 6.337%
5 | SW 6 | 300 | 0.075 | 0.25 | 0.074806 | 0.075194 | 0.23427 | 0.26573 | -19.3143 | 18.4896 | -20.9726 | 17.0276 | 19.0046 | 6.335%
4 | SW 5 | 250 | 0.062531 | 0.25012 | 0.062343 | 0.062719 | 0.23439 | 0.26585 | -15.9757 | 15.4987 | -17.5789 | 14.0852 | 15.8339 | 6.334%
3 | SW 4 | 200 | 0.05005 | 0.25025 | 0.049868 | 0.050231 | 0.23452 | 0.26598 | -12.6407 | 12.5105 | -14.1888 | 11.1456 | 12.6674 | 6.334%
2 | SW 3 | 150 | 0.037556 | 0.25037 | 0.037381 | 0.037731 | 0.23464 | 0.2661 | -9.3093 | 9.5251 | -10.8022 | 8.2087 | 9.5061 | 6.337%
1 | SW 2 | 100 | 0.02505 | 0.2505 | 0.024881 | 0.025219 | 0.23477 | 0.26623 | -5.9814 | 6.5425 | -7.4192 | 5.2746 | 6.3531 | 6.353%
0 | SW 1 | 50 | 0.012531 | 0.25062 | 0.012369 | 0.012694 | 0.23489 | 0.26636 | -2.657 | 3.5626 | -4.0397 | 2.3432 | 3.2234 | 6.447%
Circuits A & B |  |  |  |  | Keysight DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
10 | SW 11 | 550 | 0.13716 | 0.24938 | 0.13715 | 0.13716 | 0.24936 | 0.24936 | -0.01596 | -0.01596 | -0.05451 | -0.05451 | 0.040163 | 0.007302%
9 | SW 10 | 500 | 0.12475 | 0.2495 | 0.12475 | 0.12476 | 0.24949 | 0.24949 | -0.014501 | -0.014501 | -0.049551 | -0.049551 | 0.036507 | 0.007301%
8 | SW 9 | 450 | 0.11233 | 0.24963 | 0.11233 | 0.11234 | 0.24961 | 0.24961 | -0.013043 | -0.013043 | -0.044593 | -0.044593 | 0.032853 | 0.007301%
7 | SW 8 | 400 | 0.0999 | 0.24975 | 0.099897 | 0.099904 | 0.24974 | 0.24974 | -0.011586 | -0.011586 | -0.039636 | -0.039636 | 0.0292 | 0.0073%
6 | SW 7 | 350 | 0.087456 | 0.24988 | 0.087453 | 0.087459 | 0.24986 | 0.24986 | -0.010131 | -0.010131 | -0.03468 | -0.03468 | 0.025548 | 0.007299%
5 | SW 6 | 300 | 0.075 | 0.25 | 0.074997 | 0.075003 | 0.24998 | 0.24998 | -0.0086766 | -0.0086766 | -0.029726 | -0.029726 | 0.021896 | 0.007299%
4 | SW 5 | 250 | 0.062531 | 0.25012 | 0.062529 | 0.062533 | 0.25011 | 0.25011 | -0.0072235 | -0.0072235 | -0.024773 | -0.024773 | 0.018246 | 0.007299%
3 | SW 4 | 200 | 0.05005 | 0.25025 | 0.050048 | 0.050052 | 0.25023 | 0.25023 | -0.0057716 | -0.0057716 | -0.01982 | -0.01982 | 0.014597 | 0.007299%
2 | SW 3 | 150 | 0.037556 | 0.25037 | 0.037555 | 0.037557 | 0.25036 | 0.25036 | -0.0043209 | -0.0043209 | -0.01487 | -0.01487 | 0.010949 | 0.0073%
1 | SW 2 | 100 | 0.02505 | 0.2505 | 0.025049 | 0.025051 | 0.25048 | 0.25048 | -0.0028714 | -0.0028714 | -0.0099198 | -0.0099198 | 0.0073023 | 0.007302%
0 | SW 1 | 50 | 0.012531 | 0.25062 | 0.012531 | 0.012532 | 0.25061 | 0.25061 | -0.0014232 | -0.0014232 | -0.0049713 | -0.0049713 | 0.0036564 | 0.007313%
Circuits A & B |  |  |  |  | Keysight DAQ Error |  |  |  | Resistance Calculation Error
Level | SW Closed | Ω Nominal | V Sig-Rtn | I, mA | V Min | V Max | I Min | I Max | V-/I- | V-/I+ | V+/I- | V+/I+ | ± Errror Ω RMS | ± Errror % Rdg
10 | SW 11 | 550 | 0.13716 | 0.24938 | 0.13715 | 0.13716 | 0.24936 | 0.24936 | -0.01596 | -0.01596 | -0.05451 | -0.05451 | 0.040163 | 0.007302%
9 | SW 10 | 500 | 0.12475 | 0.2495 | 0.12475 | 0.12476 | 0.24949 | 0.24949 | -0.014501 | -0.014501 | -0.049551 | -0.049551 | 0.036507 | 0.007301%
8 | SW 9 | 450 | 0.11233 | 0.24963 | 0.11233 | 0.11234 | 0.24961 | 0.24961 | -0.013043 | -0.013043 | -0.044593 | -0.044593 | 0.032853 | 0.007301%
7 | SW 8 | 400 | 0.0999 | 0.24975 | 0.099897 | 0.099904 | 0.24974 | 0.24974 | -0.011586 | -0.011586 | -0.039636 | -0.039636 | 0.0292 | 0.0073%
6 | SW 7 | 350 | 0.087456 | 0.24988 | 0.087453 | 0.087459 | 0.24986 | 0.24986 | -0.010131 | -0.010131 | -0.03468 | -0.03468 | 0.025548 | 0.007299%
5 | SW 6 | 300 | 0.075 | 0.25 | 0.074997 | 0.075003 | 0.24998 | 0.24998 | -0.0086766 | -0.0086766 | -0.029726 | -0.029726 | 0.021896 | 0.007299%
4 | SW 5 | 250 | 0.062531 | 0.25012 | 0.062529 | 0.062533 | 0.25011 | 0.25011 | -0.0072235 | -0.0072235 | -0.024773 | -0.024773 | 0.018246 | 0.007299%
3 | SW 4 | 200 | 0.05005 | 0.25025 | 0.050048 | 0.050052 | 0.25023 | 0.25023 | -0.0057716 | -0.0057716 | -0.01982 | -0.01982 | 0.014597 | 0.007299%
2 | SW 3 | 150 | 0.037556 | 0.25037 | 0.037555 | 0.037557 | 0.25036 | 0.25036 | -0.0043209 | -0.0043209 | -0.01487 | -0.01487 | 0.010949 | 0.0073%
1 | SW 2 | 100 | 0.02505 | 0.2505 | 0.025049 | 0.025051 | 0.25048 | 0.25048 | -0.0028714 | -0.0028714 | -0.0099198 | -0.0099198 | 0.0073023 | 0.007302%
0 | SW 1 | 50 | 0.012531 | 0.25062 | 0.012531 | 0.012532 | 0.25061 | 0.25061 | -0.0014232 | -0.0014232 | -0.0049713 | -0.0049713 | 0.0036564 | 0.007313%
100kΩ
100kΩ
100kΩ
100kΩ
AEPS 1015 Rev New