## Elevate Level
Dragan | 2024-11-06 13:17
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.495 | -0.996 | 9.591
2 | 2.7 | 2.664 | 6.938
3 | 4.3 | 4.26 | 5.347
4 | 5.8 | 5.756 | 3.857
5 | 7.2 | 7.249 | 2.374
George | 2024-11-06 13:27
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.499 | -0.996 | 9.595
2 | 2.7 | 2.735 | 6.876
3 | 4.2 | 4.188 | 5.417
4 | 5.8 | 5.793 | 3.822
5 | 7.2 | 7.248 | 2.384
Dragan | 2024-11-06 13:40
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.5 | -0.995 | 9.601
2 | 2.7 | 2.722 | 6.897
3 | 4.2 | 4.213 | 5.406
4 | 5.7 | 5.738 | 3.888
5 | 7.2 | 7.249 | 2.384
George | 2024-11-06 13:49
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.503 | -0.996 | 9.601
2 | 2.7 | 2.703 | 6.909
3 | 4.2 | 4.176 | 5.444
4 | 5.7 | 5.745 | 3.881
5 | 7.2 | 7.248 | 2.382
Dragan | 2024-11-06 13:59
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.504 | -0.996 | 9.602
2 | 2.7 | 2.676 | 6.936
3 | 4.2 | 4.178 | 5.442
4 | 5.7 | 5.715 | 3.908
5 | 7.2 | 7.249 | 2.381
8.504 | 2024-11-06 14:09
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.101 | 8.504 | -0.996 | 9.602
2 | 2.7 | 2.707 | 6.907
3 | 4.2 | 4.183 | 5.439
4 | 5.7 | 5.716 | 3.906
5 | 7.2 | 7.249 | 2.383
rick | 2024-11-17 09:07
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1 | 1.002 | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | 2.53 | 0
3 | 4.1 | 4.092 | 0
4 | 5.5 | 5.502 | 0
5 | 7 | 7.002 | 0
george | 45613.6514
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 0 | 0 | 0
2 | 2.7 | 2.66 | 0
3 | 4.2 | 4.248 | 0
4 | 5.7 | 5.7 | 0
5 | 7.2 | 7.202 | 0
rob | 2024-11-17 15:56
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 0 | 0 | 0
2 | 2.723 | 2.724 | 0
3 | 4.175 | 4.174 | 0
4 | 5.683 | 5.682 | 0
5 | 7.2 | 7.204 | 0
2024-11-17 16:29
Index | Set Point | Laser | Measure | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8 | -1.003 | 9.066
2 | 2.67 | 2.67 | 6.5
3 | 4.165 | 4.166 | 4.7
4 | 5.725 | 5.728 | 3.2
5 | 7.2 | 7.202 | 2
rick | 2025-05-07 09:26
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.206 | 8.403 | 0.002 | -0.992 | 9.598
2 | 7.032 | 2.575 | 7.044
3 | 5.65 | 3.963 | 5.666
4 | 4.231 | 5.393 | 4.249
5 | 2.75 | 6.88 | 2.775
George | 2025-05-07 13:17
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.206 | 8.388 | 0.012 | -0.996 | 9.595
2 | 7.055 | 2.554 | 7.05
3 | 5.632 | 3.987 | 5.635
4 | 4.252 | 5.371 | 4.245
5 | 2.75 | 6.875 | 2.739
Camren | 2025-05-07 13:28
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.397 | 0.763 | -0.859 | 8.805
2 | 6.998 | 1.21 | 7.003
3 | 5.615 | 4.002 | 5.614
4 | 4.164 | 5.458 | 4.16
5 | 2.75 | 6.879 | 2.747
Camren | 2025-05-07 14:02
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.377 | 1.135 | -1.012 | 9.359
2 | 7.044 | 2.568 | 7.021
3 | 5.671 | 3.944 | 5.657
4 | 4.255 | 3.943 | 4.232
5 | 2.75 | 6.88 | 2.74
Camren | 2025-05-07 14:19
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.393 | 0.007 | -0.996 | 9.594
2 | 7.031 | 2.575 | 7.023
3 | 5.63 | 3.989 | 5.627
4 | 4.205 | 5.413 | 4.2
5 | 2.75 | 6.878 | 2.74
Camren | 2025-05-07 14:31
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.392 | 0.008 | -0.996 | 9.595
2 | 7.057 | 2.555 | 7.058
3 | 5.585 | 4.028 | 5.577
4 | 4.25 | 5.371 | 4.253
5 | 2.75 | 6.877 | 2.748
George | 2025-05-07 15:29
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.383 | 0.763 | -1.354 | 9.863
2 | 7.035 | 2.58 | 7.035
3 | 5.629 | 2.571 | 5.617
4 | 4.21 | 3.987 | 4.204
5 | 2.75 | 5.41 | 2.738
George | 2025-05-07 15:46
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.209 | 8.379 | 0.004 | -0.994 | 9.585
2 | 7.067 | 2.544 | 7.059
3 | 5.622 | 3.996 | 5.615
4 | 4.239 | 5.383 | 4.234
5 | 2.75 | 6.879 | 2.743
George | 2025-05-07 16:03
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.205 | 8.388 | 0.005 | -0.996 | 9.591
2 | 6.991 | 2.619 | 6.982
3 | 5.65 | 3.964 | 5.641
4 | 4.209 | 5.41 | 4.205
5 | 2.75 | 6.876 | 2.736
George | 2025-05-08 07:42
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.208 | 8.384 | 0.004 | -0.997 | 9.593
2 | 7.06 | 2.552 | 7.051
3 | 5.668 | 3.947 | 5.658
4 | 4.251 | 5.369 | 4.24
5 | 2.75 | 6.871 | 2.736
George | 2025-05-08 07:57
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.206 | 8.388 | 0.003 | -0.996 | 9.591
2 | 7.062 | 2.55 | 7.053
3 | 5.595 | 4.019 | 5.587
4 | 4.18 | 5.443 | 4.17
5 | 2.75 | 6.88 | 2.736
Rick for Reference | 2025-05-08 10:57
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.209 | 8.403 | 0.004 | -0.992 | 9.601
2 | 7.08 | 2.528 | 7.088
3 | 5.611 | 4.007 | 5.627
4 | 4.237 | 5.386 | 4.254
5 | 2.75 | 6.879 | 2.775
Rick for Reference | 2025-05-08 11:10
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.206 | 8.405 | 0.003 | -0.992 | 9.601
2 | 7.012 | 2.597 | 7.023
3 | 5.66 | 3.956 | 5.676
4 | 4.207 | 5.416 | 4.224
5 | 2.75 | 6.88 | 2.775
Gabby | 2025-05-08 13:57
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.209 | 8.384 | 0.987 | -0.925 | 9.064
2 | 7 | 2.612 | 7
3 | 5.665 | 2.61 | 5.662
4 | 4.241 | 5.382 | 4.234
5 | 2.75 | 6.879 | 2.747
Gabby | 2025-05-08 14:10
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.206 | 8.387 | 0.008 | -0.995 | 9.593
2 | 7.068 | 2.544 | 7.067
3 | 5.589 | 4.029 | 5.581
4 | 4.187 | 5.437 | 4.183
5 | 2.75 | 6.88 | 2.741
Gabby | 2025-05-08 14:21
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.384 | 0.965 | -1.121 | 9.136
2 | 6.997 | 1.213 | 6.99
3 | 5.612 | 4.004 | 5.612
4 | 4.25 | 4.003 | 4.243
5 | 2.75 | 5.371 | 2.74
Dragan | 2025-05-08 14:34
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.386 | 1.054 | -0.568 | 7.125
2 | 7.065 | 1.211 | 7.063
3 | 5.653 | 3.965 | 5.643
4 | 4.163 | 5.462 | 4.155
5 | 2.75 | 6.879 | 2.746
Dragan | 2025-05-08 14:42
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.387 | 0.005 | -0.994 | 9.589
2 | 6.99 | 2.621 | 6.986
3 | 5.631 | 3.986 | 5.623
4 | 4.223 | 5.401 | 4.225
5 | 2.75 | 6.881 | 2.745
Dragan | 2025-05-08 14:50
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.386 | 0.01 | -0.995 | 9.596
2 | 7.078 | 2.53 | 7.087
3 | 5.669 | 3.949 | 5.667
4 | 4.205 | 5.419 | 4.205
5 | 2.75 | 6.879 | 2.743
rick for reference | 2025-05-13 16:12
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.208 | 8.404 | 0 | -0.993 | 9.603
2 | 7.001 | 2.608 | 7.013
3 | 5.671 | 3.945 | 5.685
4 | 4.255 | 5.368 | 4.272
5 | 2.75 | 6.879 | 2.773
rick for reference | 2025-05-13 16:22
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.202 | 8.408 | 0 | -0.993 | 9.602
2 | 7.033 | 2.579 | 7.042
3 | 5.671 | 3.944 | 5.686
4 | 4.223 | 5.398 | 4.242
5 | 2.75 | 6.878 | 2.773
George | 2025-05-14 09:31
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.208 | 8.393 | 0.008 | -0.997 | 9.599
2 | 7.002 | 2.608 | 6.997
3 | 5.597 | 4.018 | 5.602
4 | 4.262 | 5.358 | 4.256
5 | 2.75 | 6.878 | 2.742
George | 2025-05-14 09:43
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.395 | 0.005 | -0.997 | 9.598
2 | 6.99 | 2.62 | 6.987
3 | 5.613 | 3.999 | 5.611
4 | 4.205 | 5.413 | 4.208
5 | 2.75 | 6.875 | 2.743
George | 2025-05-14 13:42
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.207 | 8.399 | 0.008 | -0.998 | 9.606
2 | 7.083 | 2.53 | 7.08
3 | 5.666 | 3.95 | 5.673
4 | 4.164 | 5.458 | 4.161
5 | 2.75 | 6.874 | 2.743
Camren | 2025-05-14 14:03
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.21 | 8.39 | 0.003 | -0.997 | 9.599
2 | 7.06 | 2.55 | 7.059
3 | 5.638 | 3.972 | 5.64
4 | 4.243 | 5.37 | 4.24
5 | 2.75 | 6.878 | 2.74
Camren | 2025-05-14 14:18
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.211 | 8.383 | 0.013 | -0.997 | 9.594
2 | 7.064 | 2.547 | 7.052
3 | 5.63 | 3.984 | 5.636
4 | 4.176 | 5.444 | 4.167
5 | 2.75 | 6.875 | 2.738
Camren | 2025-05-14 14:28
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.208 | 8.392 | 0.008 | -0.997 | 9.594
2 | 7.033 | 2.57 | 7.034
3 | 5.628 | 3.986 | 5.614
4 | 4.256 | 5.361 | 4.251
5 | 2.75 | 6.876 | 2.744
rick for reference | 2025-05-15 14:52
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.206 | 8.406 | 0 | -0.993 | 9.603
2 | 7.074 | 2.524 | 7.096
3 | 5.656 | 3.959 | 5.671
4 | 4.186 | 5.437 | 4.204
5 | 2.75 | 6.877 | 2.774
Gabby | 2025-05-19 09:47
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.209 | 8.388 | 0.003 | -0.997 | 9.596
2 | 7.052 | 2.55 | 7.056
3 | 5.622 | 3.993 | 5.618
4 | 4.253 | 5.368 | 4.242
5 | 2.75 | 6.875 | 2.74
Gabby | 2025-05-19 09:58
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.21 | 8.39 | 0.015 | -0.993 | 9.587
2 | 7.066 | 2.54 | 7.049
3 | 5.618 | 3.999 | 5.62
4 | 4.245 | 5.376 | 4.26
5 | 2.75 | 6.879 | 2.744
Gabby | 2025-05-19 10:08
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.209 | 8.393 | 0.005 | -0.997 | 9.6
2 | 7.038 | 2.571 | 7.042
3 | 5.66 | 3.956 | 5.654
4 | 4.167 | 5.456 | 4.16
5 | 2.75 | 6.878 | 2.743
Dragan | 2025-05-19 10:16
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.208 | 8.39 | 0.002 | -0.995 | 9.59
2 | 6.998 | 2.613 | 6.99
3 | 5.618 | 3.993 | 5.617
4 | 4.167 | 5.454 | 4.165
5 | 2.75 | 6.883 | 2.745
Dragan | 2025-05-19 10:26
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.209 | 8.39 | 0.006 | -0.996 | 9.595
2 | 7.067 | 2.543 | 7.06
3 | 5.596 | 4.015 | 5.596
4 | 4.227 | 5.395 | 4.228
5 | 2.75 | 6.871 | 2.746
Dragan | 2025-05-19 10:51
Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
1 | 8.4 | 1.208 | 8.392 | 0.005 | -0.998 | 9.6
2 | 7.009 | 2.599 | 7.012
3 | 5.637 | 3.974 | 5.636
4 | 4.214 | 5.407 | 4.205
5 | 2.75 | 6.88 | 2.736

## Sheet1
1
1
1 | George | 2025-05-14 09:31
2 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
3 | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.393 | 0.008 | -0.997 | 9.599
4 | 2 | 7.002 | 2.608 | 6.997
5 | 3 | 5.597 | 4.018 | 5.602
6 | 4 | 4.262 | 5.358 | 4.256
7 | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.742
8
9 | George | 2025-05-14 09:43
10 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
11 | 1 | 8.4 | 1.207 | 8.395 | 0.005 | -0.997 | 9.598
12 | 2 | 6.99 | 2.62 | 6.987
13 | 3 | 5.613 | 3.999 | 5.611
14 | 4 | 4.205 | 5.413 | 4.208
15 | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.743
16
17 | George | 2025-05-14 13:42
18 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
19 | 1 | 8.4 | 1.207 | 8.399 | 0.008 | -0.998 | 9.606
20 | 2 | 7.083 | 2.53 | 7.08
21 | 3 | 5.666 | 3.95 | 5.673
22 | 4 | 4.164 | 5.458 | 4.161
23 | 5 | 2.75 | 6.874 | 2.743
24
25 | Camren | 2025-05-14 14:03
26 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
27 | 1 | 8.4 | 1.21 | 8.39 | 0.003 | -0.997 | 9.599
28 | 2 | 7.06 | 2.55 | 7.059
29 | 3 | 5.638 | 3.972 | 5.64
30 | 4 | 4.243 | 5.37 | 4.24
31 | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.74
32
33 | Camren | 2025-05-14 14:18
34 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
35 | 1 | 8.4 | 1.211 | 8.383 | 0.013 | -0.997 | 9.594
36 | 2 | 7.064 | 2.547 | 7.052
37 | 3 | 5.63 | 3.984 | 5.636
38 | 4 | 4.176 | 5.444 | 4.167
39 | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.738
40
41 | Camren | 2025-05-14 14:28
42 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
43 | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.392 | 0.008 | -0.997 | 9.594
44 | 2 | 7.033 | 2.57 | 7.034
45 | 3 | 5.628 | 3.986 | 5.614
46 | 4 | 4.256 | 5.361 | 4.251
47 | 5 | 2.75 | 6.876 | 2.744
48
49 | rick for reference | 2025-05-15 14:52
50 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
51 | 1 | 8.4 | 1.206 | 8.406 | 0 | -0.993 | 9.603
52 | 2 | 7.074 | 2.524 | 7.096
53 | 3 | 5.656 | 3.959 | 5.671
54 | 4 | 4.186 | 5.437 | 4.204
55 | 5 | 2.75 | 6.877 | 2.774
56
57 | Gabby | 2025-05-19 09:47
58 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
59 | 1 | 8.4 | 1.209 | 8.388 | 0.003 | -0.997 | 9.596
60 | 2 | 7.052 | 2.55 | 7.056
61 | 3 | 5.622 | 3.993 | 5.618
62 | 4 | 4.253 | 5.368 | 4.242
63 | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.74
64
65 | Gabby | 2025-05-19 09:58
66 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
67 | 1 | 8.4 | 1.21 | 8.39 | 0.015 | -0.993 | 9.587
68 | 2 | 7.066 | 2.54 | 7.049
69 | 3 | 5.618 | 3.999 | 5.62
70 | 4 | 4.245 | 5.376 | 4.26
71 | 5 | 2.75 | 6.879 | 2.744
72
73 | Gabby | 2025-05-19 10:08
74 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
75 | 1 | 8.4 | 1.209 | 8.393 | 0.005 | -0.997 | 9.6
76 | 2 | 7.038 | 2.571 | 7.042
77 | 3 | 5.66 | 3.956 | 5.654
78 | 4 | 4.167 | 5.456 | 4.16
79 | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.743
80
81 | Dragan | 2025-05-19 10:16
82 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
83 | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.39 | 0.002 | -0.995 | 9.59
84 | 2 | 6.998 | 2.613 | 6.99
85 | 3 | 5.618 | 3.993 | 5.617
86 | 4 | 4.167 | 5.454 | 4.165
87 | 5 | 2.75 | 6.883 | 2.745
88
89 | Dragan | 2025-05-19 10:26
90 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
91 | 1 | 8.4 | 1.209 | 8.39 | 0.006 | -0.996 | 9.595
92 | 2 | 7.067 | 2.543 | 7.06
93 | 3 | 5.596 | 4.015 | 5.596
94 | 4 | 4.227 | 5.395 | 4.228
95 | 5 | 2.75 | 6.871 | 2.746
96
97 | Dragan | 2025-05-19 10:51
98 | Index | Set Point | Laser | Measure | Goodness | Slope | Intercept
99 | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.392 | 0.005 | -0.998 | 9.6
100 | 2 | 7.009 | 2.599 | 7.012
101 | 3 | 5.637 | 3.974 | 5.636
102 | 4 | 4.214 | 5.407 | 4.205
103 | 5 | 2.75 | 6.88 | 2.736

## Sheet3
Sum of Residuals | Column Labels
Row Labels | Gabby | Grand Total
31 | -0.003884 | -0.003884
32 | 0.00040757 | 0.00040757
33 | 0.00034103 | 0.00034103
34 | -0.0054867 | -0.0054867
35 | -0.005778 | -0.005778
36 | -0.00088755 | -0.00088755
37 | -0.016557 | -0.016557
38 | 0.00832 | 0.00832
39 | 0.020485 | 0.020485
40 | 0.002208 | 0.002208
41 | 0.001116 | 0.001116
42 | 0.0073338 | 0.0073338
43 | -0.00052906 | -0.00052906
44 | 0.00020428 | 0.00020428
45 | 0.00021148 | 0.00021148
Grand Total | 0.0075046 | 0.0075046

## Sheet5
Sum of Residuals | Column Labels |  | Obs | Oper Rank | Operator | Level | Set Point | Laser | Measure | Cal ID | Goodness | Slope | Intercept | SUMMARY OUTPUT
Row Labels | George | Grand Total | 1 | 2 | George | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.393 | 1 | 0.008 | -0.997 | 9.599
16 | -0.00024996 | -0.00024996 | 2 | 2 | George | 2 | 7.002 | 2.608 | 6.997 | 1 |  |  |  | Regression Statistics
17 | -0.0008977 | -0.0008977 | 3 | 2 | George | 3 | 5.597 | 4.018 | 5.602 | 1 |  |  |  | Multiple R | 1
18 | 0.0094214 | 0.0094214 | 4 | 2 | George | 4 | 4.262 | 5.358 | 4.256 | 1 |  |  |  | R Square | 1
19 | -0.0010272 | -0.0010272 | 5 | 2 | George | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.742 | 1 |  |  |  | Adjusted R Square | 1
20 | -7.3328e-05 | -7.3328e-05 | 6 | 2 | George | 1 | 8.4 | 1.207 | 8.395 | 2 | 0.005 | -0.997 | 9.598 | Standard Error | 0.0042706
21 | 0.00075336 | 0.00075336 | 7 | 2 | George | 2 | 6.99 | 2.62 | 6.987 | 2 |  |  |  | Observations | 50
22 | 0.0010625 | 0.0010625 | 8 | 2 | George | 3 | 5.613 | 3.999 | 5.611 | 2
23 | -0.00051557 | -0.00051557 | 9 | 2 | George | 4 | 4.205 | 5.413 | 4.208 | 2 |  |  |  | ANOVA
24 | 0.0057902 | 0.0057902 | 10 | 2 | George | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.743 | 2 |  |  |  |  | df | SS | MS | F | Significance F
25 | -0.0020634 | -0.0020634 | 11 | 2 | George | 1 | 8.4 | 1.207 | 8.399 | 3 | 0.008 | -0.998 | 9.606 | Regression | 1 | 199.4424 | 199.4424 | 10935606.041 | 2.9962e-130
26 | 0.0047534 | 0.0047534 | 12 | 2 | George | 2 | 7.083 | 2.53 | 7.08 | 3 |  |  |  | Residual | 48 | 0.00087542 | 1.8238e-05
27 | 0.0043612 | 0.0043612 | 13 | 2 | George | 3 | 5.666 | 3.95 | 5.673 | 3 |  |  |  | Total | 49 | 199.4433
28 | 0.012647 | 0.012647 | 14 | 2 | George | 4 | 4.164 | 5.458 | 4.161 | 3 |  |  |  | Full Set
29 | 0.0036408 | 0.0036408 | 15 | 2 | George | 5 | 2.75 | 6.874 | 2.743 | 3 |  |  |  |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
30 | -0.00306 | -0.00306 | 16 | 3 | Camren | 1 | 8.4 | 1.21 | 8.39 | 4 | 0.003 | -0.997 | 9.599 | Intercept | 9.5979 | 0.0013512 | 7103.1647 | 3.4606e-146 | 9.5952 | 9.6006 | 9.5952 | 9.6006
Grand Total | 0.034543 | 0.034543 | 17 | 3 | Camren | 2 | 7.06 | 2.55 | 7.059 | 4 |  |  |  | Laser | -0.99679 | 0.00030143 | -3306.9028 | 2.9962e-130 | -0.9974 | -0.99618 | -0.9974 | -0.99618
|  |  | 18 | 3 | Camren | 3 | 5.638 | 3.972 | 5.64 | 4 |  |  |  | Sans Cal5 & Cal8
|  |  | 19 | 3 | Camren | 4 | 4.243 | 5.37 | 4.24 | 4 |  |  |  |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
|  |  | 20 | 3 | Camren | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.74 | 4 |  |  |  | Intercept | 9.5966 | 0.001663 | 5770.7923 | 1.0141e-168 | 9.5933 | 9.6 | 9.5933 | 9.6
|  |  | 26 | 3 | Camren | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.392 | 6 | 0.008 | -0.997 | 9.594 | Laser | -0.99649 | 0.00037099 | -2686.0542 | 1.8578e-149 | -0.99723 | -0.99575 | -0.99723 | -0.99575
|  |  | 27 | 3 | Camren | 2 | 7.033 | 2.57 | 7.034 | 6
|  |  | 28 | 3 | Camren | 3 | 5.628 | 3.986 | 5.614 | 6
|  |  | 29 | 3 | Camren | 4 | 4.256 | 5.361 | 4.251 | 6
|  |  | 30 | 3 | Camren | 5 | 2.75 | 6.876 | 2.744 | 6
|  |  | 31 | 4 | Gabby | 1 | 8.4 | 1.209 | 8.388 | 7 | 0.003 | -0.997 | 9.596
|  |  | 32 | 4 | Gabby | 2 | 7.052 | 2.55 | 7.056 | 7
|  |  | 33 | 4 | Gabby | 3 | 5.622 | 3.993 | 5.618 | 7
|  |  | 34 | 4 | Gabby | 4 | 4.253 | 5.368 | 4.242 | 7
|  |  | 35 | 4 | Gabby | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.74 | 7
|  |  | 41 | 4 | Gabby | 1 | 8.4 | 1.209 | 8.393 | 9 | 0.005 | -0.997 | 9.6
|  |  | 42 | 4 | Gabby | 2 | 7.038 | 2.571 | 7.042 | 9
|  |  | 43 | 4 | Gabby | 3 | 5.66 | 3.956 | 5.654 | 9
|  |  | 44 | 4 | Gabby | 4 | 4.167 | 5.456 | 4.16 | 9
|  |  | 45 | 4 | Gabby | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.743 | 9
|  |  | 46 | 1 | Dragan | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.39 | 10 | 0.002 | -0.995 | 9.59
|  |  | 47 | 1 | Dragan | 2 | 6.998 | 2.613 | 6.99 | 10
|  |  | 48 | 1 | Dragan | 3 | 5.618 | 3.993 | 5.617 | 10
|  |  | 49 | 1 | Dragan | 4 | 4.167 | 5.454 | 4.165 | 10
|  |  | 50 | 1 | Dragan | 5 | 2.75 | 6.883 | 2.745 | 10
|  |  | 51 | 1 | Dragan | 1 | 8.4 | 1.209 | 8.39 | 11 | 0.006 | -0.996 | 9.595
|  |  | 52 | 1 | Dragan | 2 | 7.067 | 2.543 | 7.06 | 11
|  |  | 53 | 1 | Dragan | 3 | 5.596 | 4.015 | 5.596 | 11
|  |  | 54 | 1 | Dragan | 4 | 4.227 | 5.395 | 4.228 | 11
|  |  | 55 | 1 | Dragan | 5 | 2.75 | 6.871 | 2.746 | 11
|  |  | 56 | 1 | Dragan | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.392 | 12 | 0.005 | -0.998 | 9.6
|  |  | 57 | 1 | Dragan | 2 | 7.009 | 2.599 | 7.012 | 12
|  |  | 58 | 1 | Dragan | 3 | 5.637 | 3.974 | 5.636 | 12
|  |  | 59 | 1 | Dragan | 4 | 4.214 | 5.407 | 4.205 | 12
|  |  | 60 | 1 | Dragan | 5 | 2.75 | 6.88 | 2.736 | 12

## Level R&R Full
Obs | Oper Rank | Operator | Level | Set Point | Laser | Measure | Cal ID | Goodness | Slope | Intercept
1 | 2 | George | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.393 | 1 | 0.008 | -0.997 | 9.599
2 | 2 | George | 2 | 7.002 | 2.608 | 6.997 | 1
3 | 2 | George | 3 | 5.597 | 4.018 | 5.602 | 1
4 | 2 | George | 4 | 4.262 | 5.358 | 4.256 | 1
5 | 2 | George | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.742 | 1
6 | 2 | George | 1 | 8.4 | 1.207 | 8.395 | 2 | 0.005 | -0.997 | 9.598
7 | 2 | George | 2 | 6.99 | 2.62 | 6.987 | 2
8 | 2 | George | 3 | 5.613 | 3.999 | 5.611 | 2
9 | 2 | George | 4 | 4.205 | 5.413 | 4.208 | 2
10 | 2 | George | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.743 | 2
11 | 2 | George | 1 | 8.4 | 1.207 | 8.399 | 3 | 0.008 | -0.998 | 9.606
12 | 2 | George | 2 | 7.083 | 2.53 | 7.08 | 3
13 | 2 | George | 3 | 5.666 | 3.95 | 5.673 | 3
14 | 2 | George | 4 | 4.164 | 5.458 | 4.161 | 3
15 | 2 | George | 5 | 2.75 | 6.874 | 2.743 | 3
16 | 3 | Camren | 1 | 8.4 | 1.21 | 8.39 | 4 | 0.003 | -0.997 | 9.599
17 | 3 | Camren | 2 | 7.06 | 2.55 | 7.059 | 4 | [5 empty] | SUMMARY OUTPUT
18 | 3 | Camren | 3 | 5.638 | 3.972 | 5.64 | 4
19 | 3 | Camren | 4 | 4.243 | 5.37 | 4.24 | 4 | [5 empty] | Regression Statistics
20 | 3 | Camren | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.74 | 4 | [5 empty] | Multiple R | 1
21 | 3 | Camren | 1 | 8.4 | 1.211 | 8.383 | 5 | 0.013 | -0.997 | 9.594 |  |  | R Square | 0.99999
22 | 3 | Camren | 2 | 7.064 | 2.547 | 7.052 | 5 | [5 empty] | Adjusted R Square | 0.99999
23 | 3 | Camren | 3 | 5.63 | 3.984 | 5.636 | 5 | [5 empty] | Standard Error | 0.0057601
24 | 3 | Camren | 4 | 4.176 | 5.444 | 4.167 | 5 | [5 empty] | Observations | 60
25 | 3 | Camren | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.738 | 5
26 | 3 | Camren | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.392 | 6 | 0.008 | -0.997 | 9.594 |  |  | ANOVA
27 | 3 | Camren | 2 | 7.033 | 2.57 | 7.034 | 6 | [6 empty] | df | SS | MS | F | Significance F
28 | 3 | Camren | 3 | 5.628 | 3.986 | 5.614 | 6 | [5 empty] | Regression | 1 | 239.377 | 239.377 | 7214886.981 | 1.8578e-149
29 | 3 | Camren | 4 | 4.256 | 5.361 | 4.251 | 6 | [5 empty] | Residual | 58 | 0.0019243 | 3.3178e-05
30 | 3 | Camren | 5 | 2.75 | 6.876 | 2.744 | 6 | [5 empty] | Total | 59 | 239.3789
31 | 4 | Gabby | 1 | 8.4 | 1.209 | 8.388 | 7 | 0.003 | -0.997 | 9.596
32 | 4 | Gabby | 2 | 7.052 | 2.55 | 7.056 | 7 | [6 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
33 | 4 | Gabby | 3 | 5.622 | 3.993 | 5.618 | 7 | [5 empty] | Intercept | 9.5966 | 0.001663 | 5770.7923 | 1.0141e-168 | 9.5933 | 9.6 | 9.5933 | 9.6
34 | 4 | Gabby | 4 | 4.253 | 5.368 | 4.242 | 7 | [5 empty] | Laser | -0.99649 | 0.00037099 | -2686.0542 | 1.8578e-149 | -0.99723 | -0.99575 | -0.99723 | -0.99575
35 | 4 | Gabby | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.74 | 7
36 | 4 | Gabby | 1 | 8.4 | 1.21 | 8.39 | 8 | 0.015 | -0.993 | 9.587
37 | 4 | Gabby | 2 | 7.066 | 2.54 | 7.049 | 8
38 | 4 | Gabby | 3 | 5.618 | 3.999 | 5.62 | 8 | [5 empty] | RESIDUAL OUTPUT |  |  |  | PROBABILITY OUTPUT
39 | 4 | Gabby | 4 | 4.245 | 5.376 | 4.26 | 8
40 | 4 | Gabby | 5 | 2.75 | 6.879 | 2.744 | 8 |  |  |  | Operator | Level | Observation | Predicted | Residuals |  | Percentile | Measure
41 | 4 | Gabby | 1 | 8.4 | 1.209 | 8.393 | 9 | 0.005 | -0.997 | 9.6 | George | 1 | 1 | 8.3929 | 0.00011948 |  | 0.83333 | 2.736
42 | 4 | Gabby | 2 | 7.038 | 2.571 | 7.042 | 9 |  |  |  | George | 2 | 2 | 6.9978 | -0.00079608 |  | 2.5 | 2.738
43 | 4 | Gabby | 3 | 5.66 | 3.956 | 5.654 | 9 |  |  |  | George | 3 | 3 | 5.5927 | 0.0092533 |  | 4.1667 | 2.74
44 | 4 | Gabby | 4 | 4.167 | 5.456 | 4.16 | 9 |  |  |  | George | 4 | 4 | 4.2575 | -0.0014516 |  | 5.8333 | 2.74
45 | 4 | Gabby | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.743 | 9 |  |  |  | George | 5 | 5 | 2.7428 | -0.00078852 |  | 7.5 | 2.742
46 | 1 | Dragan | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.39 | 10 | 0.002 | -0.995 | 9.59 | George | 1 | 6 | 8.3939 | 0.001123 |  | 9.1667 | 2.743
47 | 1 | Dragan | 2 | 6.998 | 2.613 | 6.99 | 10 |  |  |  | George | 2 | 7 | 6.9858 | 0.0011618 |  | 10.8333 | 2.743
48 | 1 | Dragan | 3 | 5.618 | 3.993 | 5.617 | 10 |  |  |  | George | 3 | 8 | 5.6117 | -0.00068003 |  | 12.5 | 2.743
49 | 1 | Dragan | 4 | 4.167 | 5.454 | 4.165 | 10 |  |  |  | George | 4 | 9 | 4.2026 | 0.0053553 |  | 14.1667 | 2.744
50 | 1 | Dragan | 5 | 2.75 | 6.883 | 2.745 | 10 |  |  |  | George | 5 | 10 | 2.7458 | -0.002778 |  | 15.8333 | 2.744
51 | 1 | Dragan | 1 | 8.4 | 1.209 | 8.39 | 11 | 0.006 | -0.996 | 9.595 | George | 1 | 11 | 8.3939 | 0.005123 |  | 17.5 | 2.745
52 | 1 | Dragan | 2 | 7.067 | 2.543 | 7.06 | 11 |  |  |  | George | 2 | 12 | 7.0755 | 0.0044778 |  | 19.1667 | 2.746
53 | 1 | Dragan | 3 | 5.596 | 4.015 | 5.596 | 11 |  |  |  | George | 3 | 13 | 5.6605 | 0.012492 |  | 20.8333 | 4.16
54 | 1 | Dragan | 4 | 4.227 | 5.395 | 4.228 | 11 |  |  |  | George | 4 | 14 | 4.1578 | 0.0031973 |  | 22.5 | 4.161
55 | 1 | Dragan | 5 | 2.75 | 6.871 | 2.746 | 11 |  |  |  | George | 5 | 15 | 2.7468 | -0.0037745 |  | 24.1667 | 4.165
56 | 1 | Dragan | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.392 | 12 | 0.005 | -0.998 | 9.6 | Camren | 1 | 16 | 8.3909 | -0.00088755 |  | 25.8333 | 4.167
57 | 1 | Dragan | 2 | 7.009 | 2.599 | 7.012 | 12 |  |  |  | Camren | 2 | 17 | 7.0556 | 0.0034076 |  | 27.5 | 4.205
58 | 1 | Dragan | 3 | 5.637 | 3.974 | 5.636 | 12 |  |  |  | Camren | 3 | 18 | 5.6386 | 0.0014148 |  | 29.1667 | 4.208
59 | 1 | Dragan | 4 | 4.214 | 5.407 | 4.205 | 12 |  |  |  | Camren | 4 | 19 | 4.2455 | -0.0054938 |  | 30.8333 | 4.228
60 | 1 | Dragan | 5 | 2.75 | 6.88 | 2.736 | 12 |  |  |  | Camren | 5 | 20 | 2.7428 | -0.0027885 |  | 32.5 | 4.24
[11 empty] | Camren | 1 | 21 | 8.3899 | -0.0068911 |  | 34.1667 | 4.242
| Residuals with Gabby |  |  | Residuals sans Gabby | [6 empty] | Camren | 2 | 22 | 7.0586 | -0.0065819 |  | 35.8333 | 4.251
| Mean | 5.181e-16 |  |  | 5.9212e-17 | [5 empty] | Camren | 3 | 23 | 5.6266 | 0.0093726 |  | 37.5 | 4.256
| Standard Error | 0.00073729 |  |  | 0.00071547 | [5 empty] | Camren | 4 | 24 | 4.1718 | -0.0047536 |  | 39.1667 | 4.26
| Standard Deviation | 0.005711 |  |  | 0.0047995 | [5 empty] | Camren | 5 | 25 | 2.7458 | -0.007778 |  | 40.8333 | 5.596
| Sample Variance | 3.2616e-05 |  |  | 2.3035e-05 | [5 empty] | Camren | 1 | 26 | 8.3929 | -0.00088052 |  | 42.5 | 5.602
| Kurtosis | 2.7134 |  |  | 0.41072 | [5 empty] | Camren | 2 | 27 | 7.0357 | -0.0016627 |  | 44.1667 | 5.611
| Skewness | 0.62224 |  |  | 0.57269 | [5 empty] | Camren | 3 | 28 | 5.6246 | -0.010634 |  | 45.8333 | 5.614
| Range | 0.037042 |  |  | 0.02312 | [5 empty] | Camren | 4 | 29 | 4.2545 | -0.0034622 |  | 47.5 | 5.617
| Minimum | -0.016557 |  |  | -0.010472 | [5 empty] | Camren | 5 | 30 | 2.7448 | -0.0007815 |  | 49.1667 | 5.618
| Maximum | 0.020485 |  |  | 0.012647 | [5 empty] | Gabby | 1 | 31 | 8.3919 | -0.003884 |  | 50.8333 | 5.62
| Count | 60 |  |  | 45 | [5 empty] | Gabby | 2 | 32 | 7.0556 | 0.00040757 |  | 52.5 | 5.636
| Confidence Level(95.0%) | 0.0014753 |  |  | 0.0014419 | [5 empty] | Gabby | 3 | 33 | 5.6177 | 0.00034103 |  | 54.1667 | 5.636
[11 empty] | Gabby | 4 | 34 | 4.2475 | -0.0054867 |  | 55.8333 | 5.64
[11 empty] | Gabby | 5 | 35 | 2.7458 | -0.005778 |  | 57.5 | 5.654
[11 empty] | Gabby | 1 | 36 | 8.3909 | -0.00088755 |  | 59.1667 | 5.673
[11 empty] | Gabby | 2 | 37 | 7.0656 | -0.016557 |  | 60.8333 | 6.987
[11 empty] | Gabby | 3 | 38 | 5.6117 | 0.00832 |  | 62.5 | 6.99
[11 empty] | Gabby | 4 | 39 | 4.2395 | 0.020485 |  | 64.1667 | 6.997
[11 empty] | Gabby | 5 | 40 | 2.7418 | 0.002208 |  | 65.8333 | 7.012
[11 empty] | Gabby | 1 | 41 | 8.3919 | 0.001116 |  | 67.5 | 7.034
[11 empty] | Gabby | 2 | 42 | 7.0347 | 0.0073338 |  | 69.1667 | 7.042
[11 empty] | Gabby | 3 | 43 | 5.6545 | -0.00052906 |  | 70.8333 | 7.049
[11 empty] | Gabby | 4 | 44 | 4.1598 | 0.00020428 |  | 72.5 | 7.052
[11 empty] | Gabby | 5 | 45 | 2.7428 | 0.00021148 |  | 74.1667 | 7.056
[11 empty] | Dragan | 1 | 46 | 8.3929 | -0.0028805 |  | 75.8333 | 7.059
[11 empty] | Dragan | 2 | 47 | 6.9928 | -0.0028136 |  | 77.5 | 7.06
[11 empty] | Dragan | 3 | 48 | 5.6177 | -0.00065897 |  | 79.1667 | 7.08
[11 empty] | Dragan | 4 | 49 | 4.1618 | 0.0032113 |  | 80.8333 | 8.383
[11 empty] | Dragan | 5 | 50 | 2.7378 | 0.0071939 |  | 82.5 | 8.388
[11 empty] | Dragan | 1 | 51 | 8.3919 | -0.001884 |  | 84.1667 | 8.39
[11 empty] | Dragan | 2 | 52 | 7.0626 | -0.0025679 |  | 85.8333 | 8.39
[11 empty] | Dragan | 3 | 53 | 5.5957 | 0.00026379 |  | 87.5 | 8.39
[11 empty] | Dragan | 4 | 54 | 4.2206 | 0.0074185 |  | 89.1667 | 8.39
[11 empty] | Dragan | 5 | 55 | 2.7498 | -0.0037639 |  | 90.8333 | 8.392
[11 empty] | Dragan | 1 | 56 | 8.3929 | -0.00088052 |  | 92.5 | 8.392
[11 empty] | Dragan | 2 | 57 | 7.0068 | 0.0052355 |  | 94.1667 | 8.393
[11 empty] | Dragan | 3 | 58 | 5.6366 | -0.00059226 |  | 95.8333 | 8.393
[11 empty] | Dragan | 4 | 59 | 4.2086 | -0.0036237 |  | 97.5 | 8.395
[11 empty] | Dragan | 5 | 60 | 2.7408 | -0.0047955 |  | 99.1667 | 8.399
[12 empty] | Level | George | Camren | Dragan | Gabby
[12 empty] | 1 | 0.00011948 | -0.00088755 | -0.0028805 | -0.003884
[12 empty] | 2 | -0.00079608 | 0.0034076 | -0.0028136 | 0.00040757
[12 empty] | 3 | 0.0092533 | 0.0014148 | -0.00065897 | 0.00034103
[12 empty] | 4 | -0.0014516 | -0.0054938 | 0.0032113 | -0.0054867
[12 empty] | 5 | -0.00078852 | -0.0027885 | 0.0071939 | -0.005778
[12 empty] | 1 | 0.001123 | -0.0068911 | -0.001884 | -0.00088755
[12 empty] | 2 | 0.0011618 | -0.0065819 | -0.0025679 | -0.016557
[12 empty] | 3 | -0.00068003 | 0.0093726 | 0.00026379 | 0.00832
[12 empty] | 4 | 0.0053553 | -0.0047536 | 0.0074185 | 0.020485
[12 empty] | 5 | -0.002778 | -0.007778 | -0.0037639 | 0.002208
[12 empty] | 1 | 0.005123 | -0.00088052 | -0.00088052 | 0.001116
[12 empty] | 2 | 0.0044778 | -0.0016627 | 0.0052355 | 0.0073338
[12 empty] | 3 | 0.012492 | -0.010634 | -0.00059226 | -0.00052906
[12 empty] | 4 | 0.0031973 | -0.0034622 | -0.0036237 | 0.00020428
[12 empty] | 5 | -0.0037745 | -0.0007815 | -0.0047955 | 0.00021148
Anova: Single Factor
SUMMARY
[13 empty] | Groups | Count | Sum | Average | Variance
[13 empty] | George | 15 | 0.032034 | 0.0021356 | 2.0491e-05
[13 empty] | Camren | 15 | -0.038401 | -0.00256 | 2.4645e-05
[13 empty] | Dragan | 15 | -0.001138 | -7.5865e-05 | 1.5908e-05
[13 empty] | Gabby | 15 | 0.0075046 | 0.0005003 | 6.4227e-05
ANOVA
[13 empty] | Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
[13 empty] | Between Groups | 0.00017056 | 3 | 5.6853e-05 | 1.8154 | 0.15484 | 2.7694
[13 empty] | Within Groups | 0.0017538 | 56 | 3.1317e-05
[13 empty] | Total | 0.0019243 | 59
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
[11 empty] | Multiple R | 1
[11 empty] | R Square | 0.99999
[11 empty] | Adjusted R Square | 0.99999
[11 empty] | Standard Error | 0.004855
[11 empty] | Observations | 45
ANOVA
[12 empty] | df | SS | MS | F | Significance F
[11 empty] | Regression | 1 | 179.5054 | 179.5054 | 7615574.2332 | 1.7603e-114
[11 empty] | Residual | 43 | 0.0010135 | 2.3571e-05
[11 empty] | Total | 44 | 179.5064
[12 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
[11 empty] | Intercept | 9.5972 | 0.0016194 | 5926.5162 | 9.3727e-129 | 9.594 | 9.6005 | 9.594 | 9.6005
[11 empty] | Laser | -0.99668 | 0.00036116 | -2759.633 | 1.7603e-114 | -0.99741 | -0.99595 | -0.99741 | -0.99595
RESIDUAL OUTPUT
[10 empty] | Operator | Observation | Predicted Measure | Residuals
[10 empty] | Dragan | 1 | 8.3932 | -0.00325
[10 empty] | Dragan | 2 | 6.9929 | -0.0029143
[10 empty] | Dragan | 3 | 5.6175 | -0.00049565
[10 empty] | Dragan | 4 | 4.1613 | 0.0036541
[10 empty] | Dragan | 5 | 2.7371 | 0.0079101
[10 empty] | Dragan | 6 | 8.3923 | -0.0022533
[10 empty] | Dragan | 7 | 7.0627 | -0.0026819
[10 empty] | Dragan | 8 | 5.5956 | 0.00043131
[10 empty] | Dragan | 9 | 4.2202 | 0.00785
[10 empty] | Dragan | 10 | 2.7491 | -0.0030501
[10 empty] | Dragan | 11 | 8.3932 | -0.00125
[10 empty] | Dragan | 12 | 7.0069 | 0.0051322
[10 empty] | Dragan | 13 | 5.6364 | -0.00043257
[10 empty] | Dragan | 14 | 4.2082 | -0.0031899
[10 empty] | Dragan | 15 | 2.7401 | -0.00408
[10 empty] | George | 16 | 8.3932 | -0.00024996
[10 empty] | George | 17 | 6.9979 | -0.0008977
[10 empty] | George | 18 | 5.5926 | 0.0094214
[10 empty] | George | 19 | 4.257 | -0.0010272
[10 empty] | George | 20 | 2.7421 | -7.3328e-05
[10 empty] | George | 21 | 8.3942 | 0.00075336
[10 empty] | George | 22 | 6.9859 | 0.0010625
[10 empty] | George | 23 | 5.6115 | -0.00051557
[10 empty] | George | 24 | 4.2022 | 0.0057902
[10 empty] | George | 25 | 2.7451 | -0.0020634
[10 empty] | George | 26 | 8.3942 | 0.0047534
[10 empty] | George | 27 | 7.0756 | 0.0043612
[10 empty] | George | 28 | 5.6604 | 0.012647
[10 empty] | George | 29 | 4.1574 | 0.0036408
[10 empty] | George | 30 | 2.7461 | -0.00306
[10 empty] | Camren | 31 | 8.3913 | -0.0012566
[10 empty] | Camren | 32 | 7.0557 | 0.0032948
[10 empty] | Camren | 33 | 5.6384 | 0.0015741
[10 empty] | Camren | 34 | 4.2451 | -0.005067
[10 empty] | Camren | 35 | 2.7421 | -0.0020733
[10 empty] | Camren | 36 | 8.3903 | -0.0072599
[10 empty] | Camren | 37 | 7.0587 | -0.0066952
[10 empty] | Camren | 38 | 5.6265 | 0.0095342
[10 empty] | Camren | 39 | 4.1713 | -0.0043127
[10 empty] | Camren | 40 | 2.7451 | -0.0070634
[10 empty] | Camren | 41 | 8.3932 | -0.00125
[10 empty] | Camren | 42 | 7.0358 | -0.0017715
[10 empty] | Camren | 43 | 5.6245 | -0.010472
[10 empty] | Camren | 44 | 4.254 | -0.0030372
[10 empty] | Camren | 45 | 2.7441 | -6.6688e-05
[9 empty] | Level | Dragan | Camren | George
[9 empty] | 1 | -0.00325 | -0.0012566 | -0.00024996
[9 empty] | 2 | -0.0029143 | 0.0032948 | -0.0008977
[9 empty] | 3 | -0.00049565 | 0.0015741 | 0.0094214
[9 empty] | 4 | 0.0036541 | -0.005067 | -0.0010272
[9 empty] | 5 | 0.0079101 | -0.0020733 | -7.3328e-05
[9 empty] | 1 | -0.0022533 | -0.0072599 | 0.00075336
[9 empty] | 2 | -0.0026819 | -0.0066952 | 0.0010625
[9 empty] | 3 | 0.00043131 | 0.0095342 | -0.00051557
[9 empty] | 4 | 0.00785 | -0.0043127 | 0.0057902
[9 empty] | 5 | -0.0030501 | -0.0070634 | -0.0020634
[9 empty] | 1 | -0.00125 | -0.00125 | 0.0047534
[9 empty] | 2 | 0.0051322 | -0.0017715 | 0.0043612
[9 empty] | 3 | -0.00043257 | -0.010472 | 0.012647
[9 empty] | 4 | -0.0031899 | -0.0030372 | 0.0036408
[9 empty] | 5 | -0.00408 | -6.6688e-05 | -0.00306
Anova: Single Factor
SUMMARY
[10 empty] | Groups | Count | Sum | Average | Variance
[10 empty] | Dragan | 15 | 0.0013801 | 9.2004e-05 | 1.667e-05
[10 empty] | Camren | 15 | -0.035923 | -0.0023949 | 2.4242e-05
[10 empty] | George | 15 | 0.034543 | 0.0023028 | 1.9648e-05
ANOVA
[10 empty] | Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
[10 empty] | Between Groups | 0.0001657 | 2 | 8.2852e-05 | 4.1043 | 0.023545 | 3.2199
[10 empty] | Within Groups | 0.00084784 | 42 | 2.0187e-05
[10 empty] | Total | 0.0010135 | 44
Intercept 9.596639
Laser -0.99649
Intercept 9.59724
Laser -0.99668

## Level Cal Full
ID | Oper Rank | Operator | Cal ID | Goodness | Slope | Intercept | Full =7 | Empty=1.2 | Best Full | Best Empty |  |  | Full |  | Empty
1 | 1 | Dragan | 10 | 0.002 | -0.995 | 9.59 | 2.625 | 8.396 | 0.0037831 | -0.0048524
2 | 1 | Dragan | 11 | 0.006 | -0.996 | 9.595 | 2.623 | 8.3998 | 0.0017831 | -0.0010524 |  | Mean | 2.6204 |  | 8.4006
3 | 1 | Dragan | 12 | 0.005 | -0.998 | 9.6 | 2.614 | 8.4024 | -0.0072169 | 0.0015476 |  | Standard Error | 0.0017076 |  | 0.0010657
4 | 2 | George | 1 | 0.008 | -0.997 | 9.599 | 2.62 | 8.4026 | -0.0012169 | 0.0017476 |  | Median | 2.62 |  | 8.4007
5 | 2 | George | 2 | 0.005 | -0.997 | 9.598 | 2.619 | 8.4016 | -0.0022169 | 0.00074756 |  | Mode | 2.62 |  | 8.4026
6 | 2 | George | 3 | 0.008 | -0.998 | 9.606 | 2.62 | 8.4084 | -0.0012169 | 0.0075476 |  | Standard Deviation | 0.0059154 |  | 0.0036918
7 | 3 | Camren | 4 | 0.003 | -0.997 | 9.599 | 2.62 |  | -0.0012169 | 0.0017476 |  | Sample Variance | 3.4992e-05 |  | 1.3629e-05
8 | 3 | Camren | 5 | 0.013 | -0.997 | 9.594 | 2.615 | 8.3976 | -0.0062169 | -0.0032524 |  | Kurtosis | 4.076 |  | 0.35101
9 | 3 | Camren | 6 | 0.008 | -0.997 | 9.594 | 2.615 | 8.3975 | -0.0062169 | -0.0032524 |  | Skewness | 1.7249 |  | 0.50069
10 | 4 | Gabby | 7 | 0.003 | -0.997 | 9.596 | 2.617 | 8.3996 | -0.0042169 | -0.0012524 |  | Range | 0.022 |  | 0.013
11 | 4 | Gabby | 8 | 0.015 | -0.993 | 9.587 | 2.636 | 8.3954 | 0.014783 | -0.0054524 |  | Minimum | 2.614 |  | 8.3954
12 | 4 | Gabby | 9 | 0.005 | -0.997 | 9.6 | 2.621 | 8.4036 | -0.00021688 | 0.0027476 |  | Maximum | 2.636 |  | 8.4084
|  | Best Cal | Full | Empty | [7 empty] | Sum | 31.445 |  | 100.8072
|  | 9.5966 | [9 empty] | Confidence Level(95.0%) | 0.0037585 |  | 0.0023456
|  | -0.99649 | 2.6212 | 8.4009
| SLOPE | George | Dragan | Camren | Gabby |  |  |  |  | INTERCEPT | George | Dragan | Camren | Gabby
|  | -0.997 | -0.995 | -0.997 | -0.997 | [5 empty] | 9.599 | 9.59 | 9.599 | 9.596
|  | -0.997 | -0.996 | -0.997 | -0.993 | [5 empty] | 9.598 | 9.595 | 9.594 | 9.587
|  | -0.998 | -0.998 | -0.997 | -0.997 | [5 empty] | 9.606 | 9.6 | 9.594 | 9.6
| SUMMARY | [8 empty] | SUMMARY
| Groups | Count | Sum | Average | Variance |  |  |  |  | Groups | Count | Sum | Average | Variance
| George | 3 | -2.992 | -0.99733 | 3.3333e-07 |  |  |  |  | George | 3 | 28.803 | 9.601 | 1.9e-05
| Dragan | 3 | -2.989 | -0.99633 | 2.3333e-06 |  |  |  |  | Dragan | 3 | 28.785 | 9.595 | 2.5e-05
| Camren | 3 | -2.991 | -0.997 | 0 |  |  |  |  | Camren | 3 | 28.787 | 9.5957 | 8.3333e-06
| Gabby | 3 | -2.987 | -0.99567 | 5.3333e-06 |  |  |  |  | Gabby | 3 | 28.783 | 9.5943 | 4.4333e-05
| ANOVA | [8 empty] | ANOVA
| Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit |  |  | Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
| Between Groups | 4.9167e-06 | 3 | 1.6389e-06 | 0.81944 | 0.51866 | 4.0662 |  |  | Between Groups | 8.3667e-05 | 3 | 2.7889e-05 | 1.154 | 0.38512 | 4.0662
| Within Groups | 1.6e-05 | 8 | 2e-06 | [5 empty] | Within Groups | 0.00019333 | 8 | 2.4167e-05
| Total | 2.0917e-05 | 11 | [6 empty] | Total | 0.000277 | 11
| Camren | Dragan | Gabby | George
| -0.0012169 | 0.0037831 | -0.0042169 | -0.0012169 | [5 empty] | Sum of Best Empty | Column Labels
| -0.0062169 | 0.0017831 | 0.014783 | -0.0022169 | [5 empty] | Row Labels | Camren | Dragan | Gabby | George | Grand Total
| -0.0062169 | -0.0072169 | -0.00021688 | -0.0012169 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.0017476 | 0.0017476
[10 empty] | 2 |  |  |  | 0.00074756 | 0.00074756
[10 empty] | 3 |  |  |  | 0.0075476 | 0.0075476
| Camren | Dragan | Gabby | George | [5 empty] | 4 | 0.0017476 |  |  |  | 0.0017476
| 0.0017476 | -0.0048524 | -0.0012524 | 0.0017476 | [5 empty] | 5 | -0.0032524 |  |  |  | -0.0032524
| -0.0032524 | -0.0010524 | -0.0054524 | 0.00074756 | [5 empty] | 6 | -0.0032524 |  |  |  | -0.0032524
| -0.0032524 | 0.0015476 | 0.0027476 | 0.0075476 | [5 empty] | 7 |  |  | -0.0012524 |  | -0.0012524
[10 empty] | 8 |  |  | -0.0054524 |  | -0.0054524
[10 empty] | 9 |  |  | 0.0027476 |  | 0.0027476
[10 empty] | 10 |  | -0.0048524 |  |  | -0.0048524
[10 empty] | 11 |  | -0.0010524 |  |  | -0.0010524
[10 empty] | 12 |  | 0.0015476 |  |  | 0.0015476
[10 empty] | Grand Total | -0.0047573 | -0.0043573 | -0.0039573 | 0.010043 | -0.0030292
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.
Outlier from Cal ID 8

## Elevate Resistance
Rick A | 2025-04-09 12:52 | Tol = +/- 1LSD
Index | Ref (W) Default | Fluke Meter (W) | DataQ (Volts) |  | Slope | Offset | Constant
R100-A | 100.07 | 100.07 | 0.8893 | ChA | 112.456 | 0.062918 | 0
R100-B | 100.08 | 100.08 | 0.8802 | ChB | 113.8686 | -0.14715 | 0
R1K-A | 1000.1 | 1000.1 | 8.8927
R1K-B | 1000.2 | 1000.2 | 8.7851
Rick | 2025-05-07 08:45 | Default
Index | Reference | Fluke Meter | DataQ |  | Channel | Slope | Intercept
R100-A | 100.08 | 100.08 | 0 |  | Ch A | NaN | NaN
R100-B | 100.08 | 100.08 | 0 |  | Ch B | NaN | NaN
R1K-A | 1000.2 | 1000.2 | 0
R1K-B | 1000.2 | 1000.2 | 0
rick | 2025-05-07 09:25 | Default
Index | Reference | Fluke Meter | DataQ |  | Channel | Slope | Intercept
R100-A | 100.08 | 100.08 | 0.889 |  | Ch A | 112.484 | 0.061
R100-B | 100.08 | 100.08 | 0.889 |  | Ch B | 113.938 | -1.232
R1K-A | 1000.2 | 1000.2 | 8.891
R1K-B | 1000.2 | 1000.2 | 8.789
Camren | 2025-05-07 13:46 | Default
Index | Reference | Fluke Meter | DataQ |  | Channel | Slope | Intercept
R100-A | 100.08 | 100.08 | 0.889 |  | Ch A | 112.459 | 0.109
R100-B | 100.08 | 100.08 | 0.889 |  | Ch B | 113.933 | -1.202
R1K-A | 1000.2 | 1000.2 | 8.893
R1K-B | 1000.2 | 1000.2 | 8.789
rick | 2025-05-08 10:07 | Default
Index | Reference | Fluke Meter | DataQ |  | Channel | Slope | Intercept
R100-A | 100.08 | 100.08 | 0.889 |  | Ch A | 112.462 | 0.074
R100-B | 100.08 | 100.08 | 0.889 |  | Ch B | 113.979 | -1.275
R1K-A | 1000.2 | 1000.2 | 8.893
R1K-B | 1000.2 | 1000.2 | 8.786

## Level R&R
CAL ID | Operator | Date/Time | OP | Trial | Goodness | Slope | Intercept |  |  |  |  | CL | Z-score
1 | George | 2025-05-14 09:31 | 1 | 1 | 0.008 | -0.997 | 9.599 |  | N | 30 |  | 90% | 1.645
2 | George | 2025-05-14 09:43 | 1 | 2 | 0.005 | -0.997 | 9.598 |  | Nt | 2 |  | 96% | 1.96
3 | George | 2025-05-14 13:42 | 1 | 3 | 0.008 | -0.998 | 9.606 |  | Nr | 3 |  | 99% | 2.58
4 | Camren | 2025-05-14 14:03 | 2 | 1 | 0.003 | -0.997 | 9.599 |  |  | Slope | Intercept
5 | Camren | 2025-05-14 14:18 | 2 | 2 | 0.013 | -0.997 | 9.594 |  | Avg | -0.99717 | 9.5983 |  | Level | LCLmin | LCLmax | MUI* | +/- x0.001" | Tolerance +/-
6 | Camren | 2025-05-14 14:28 | 3 | 3 | 0.008 | -0.997 | 9.594 |  | StdDev | 0.00040825 | 0.0044121 |  | 8.4 | -8.3778 | -8.3746 | -0.0032307 | 1.6153 | 0.01923%
[9 empty] | LCL99% ** | -0.99736 | 9.5963 |  | 2.75 | -2.7427 | -2.7417 | -0.0010577 | 0.52883
[9 empty] | UCL99% | -0.99697 | 9.5983
Run ID | Operator | Date/Time | Op | Trial | Level | Set Point | Laser | Measure
1 | George | 2025-05-14 09:31 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.393
2 | George | 2025-05-14 09:31 | 1 | 1 | 2 | 7.002 | 2.608 | 6.997
3 | George | 2025-05-14 09:31 | 1 | 1 | 3 | 5.597 | 4.018 | 5.602
4 | George | 2025-05-14 09:31 | 1 | 1 | 4 | 4.262 | 5.358 | 4.256
5 | George | 2025-05-14 09:31 | 1 | 1 | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.742
6 | George | 2025-05-14 09:43 | 1 | 2 | 1 | 8.4 | 1.207 | 8.395
7 | George | 2025-05-14 09:43 | 1 | 2 | 2 | 6.99 | 2.62 | 6.987
8 | George | 2025-05-14 09:43 | 1 | 2 | 3 | 5.613 | 3.999 | 5.611
9 | George | 2025-05-14 09:43 | 1 | 2 | 4 | 4.205 | 5.413 | 4.208
10 | George | 2025-05-14 09:43 | 1 | 2 | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.743
11 | George | 2025-05-14 13:42 | 1 | 3 | 1 | 8.4 | 1.207 | 8.399
12 | George | 2025-05-14 13:42 | 1 | 3 | 2 | 7.083 | 2.53 | 7.08
13 | George | 2025-05-14 13:42 | 1 | 3 | 3 | 5.666 | 3.95 | 5.673
14 | George | 2025-05-14 13:42 | 1 | 3 | 4 | 4.164 | 5.458 | 4.161
15 | George | 2025-05-14 13:42 | 1 | 3 | 5 | 2.75 | 6.874 | 2.743
16 | Camren | 2025-05-14 14:03 | 2 | 1 | 1 | 8.4 | 1.21 | 8.39
17 | Camren | 2025-05-14 14:03 | 2 | 1 | 2 | 7.06 | 2.55 | 7.059
18 | Camren | 2025-05-14 14:03 | 2 | 1 | 3 | 5.638 | 3.972 | 5.64
19 | Camren | 2025-05-14 14:03 | 2 | 1 | 4 | 4.243 | 5.37 | 4.24
20 | Camren | 2025-05-14 14:03 | 2 | 1 | 5 | 2.75 | 6.878 | 2.74
21 | Camren | 2025-05-14 14:18 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.211 | 8.383
22 | Camren | 2025-05-14 14:18 | 2 | 2 | 2 | 7.064 | 2.547 | 7.052
23 | Camren | 2025-05-14 14:18 | 2 | 2 | 3 | 5.63 | 3.984 | 5.636
24 | Camren | 2025-05-14 14:18 | 2 | 2 | 4 | 4.176 | 5.444 | 4.167
25 | Camren | 2025-05-14 14:18 | 2 | 2 | 5 | 2.75 | 6.875 | 2.738
26 | Camren | 2025-05-14 14:28 | 2 | 3 | 1 | 8.4 | 1.208 | 8.392
27 | Camren | 2025-05-14 14:28 | 2 | 3 | 2 | 7.033 | 2.57 | 7.034
28 | Camren | 2025-05-14 14:28 | 2 | 3 | 3 | 5.628 | 3.986 | 5.614
29 | Camren | 2025-05-14 14:28 | 2 | 3 | 4 | 4.256 | 5.361 | 4.251
30 | Camren | 2025-05-14 14:28 | 2 | 3 | 5 | 2.75 | 6.876 | 2.744
* MUI (measurement uncertainty interval) is the expression of the statistical dispersion of the levels measured attributed to the calibration preformed.
** CL = Avg +/- Z * StdDev/N1/2